# Leitfaden

# Wasser führende Systeme

der

Landeszahnärztekammer

Baden-Württemberg

# HERAUSGEBER

# Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart

Telefon: 0711 22845 – 0

Telefax: 0711 22845 – 40

E-Mail: info@lzk-bw.de

Internet: https:\\lzk-bw.de

# ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Rechte vorbehalten. Copyright Landeszahnärzte-
kammer Baden-Württemberg.

Nachdruck, Vervielfältigung, Speicherung auf Daten-
trägern oder Verbreitung mittels elektronischer Systeme – auch auszugsweise – nur mit Zustimmung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

# STAND

Juli 2021

IMPRESSUM

# Weiterführende Informationen erhalten Sie hier:

- Robert Koch-Institut (RKI): https://www.rki.de

- Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim RKI: https://www.rki.de

- Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF): https://www.awmf.org

- AWMF-Leitlinie: Vorstellung von „Desinfektionsmittel und -verfahren für die Wasser führenden Systeme der Behandlungseinheiten“ (Ziffer 7.3)

- Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V. (DGKH): https://www.krankenhaushygiene.de

# Literaturquelle:

- „PRAXIS-Handbuch & Navigator“ der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg: https://phb.lzk-bw.de

Inhalt

1. 	Einleitung

2. 	Rechtliche Vorgaben

3. 	Begriffsbestimmungen

3.1	Biofilme

3.2	Legionellen

3.3	Weitere

4. 	Anforderungen an Wasser führende Systeme

4.1	Allgemeines

4.2	Mikrobiologische Überprüfung der Wasserqualität gemäß RKI-Empfehlung „Zahnheilkunde“

4.2.1 Umgang mit Messergebnissen

4.3	Wassertechnik/Sicherungseinrichtungen gemäß DIN EN 1717

4.4	Absauganlage

5. 	Praxistipps

5.1	Behandlungseinheit

5.2	Immunsupprimierte Patienten

5.3	Trinkwasserinstallation - Neuplanung

5.4	Speisewasser für die Aufbereitungsgeräte

5.5	Medizinprodukte-Begehung (Regierungspräsidien)

5.6	Wasserschaden in der Praxis

6. 	Trinkwasserverunreinigung

6.1	Informationen über eine vorliegende Trinkwasserverunreinigung

6.2	Maßnahmen bei einer vorliegenden Trinkwasserverunreinigung

# Abbildungsverzeichnis:

| # Abb. 1 | Betriebs-/Prozesswasser in der Behandlungseinheit |
| --- | --- |
| # Abb. 2 | Zuständigkeiten innerhalb der Trinkwasserinstallation |
| # Abb. 3 | Stufen der Biofilmentwicklung |
| # Abb. 4 | Behandlungseinheiten (mit oder ohne Wasserkonditionierung) sind in einem Trennungssystem nach DIN EN 1717 anzuschließen - hier als Zentralsystem dargestellt. |
| # Abb. 5 | Konditioniertes Wasser (mit oder ohne Trennungssystem nach DIN EN 1717) darf wegen des Minimierungsgebotes der Trinkwasserverordnung (§ 6 Abs. 3 TrinkwV) nicht als Trinkwasser verwendet werden |

# Abkürzungsverzeichnis:

| ART | Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie beim Robert Koch-Institut |
| --- | --- |
| AWMF | Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
| DVGW | Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. |
| IfSG | Infektionsschutzgesetz |
| KBE | Koloniebildende Einheiten (Koloniezahl) |
| KRINKO | Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut |
| LGL | Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit |
| LZK BW | Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg |
| MPDG | Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz |
| PHB | „PRAXIS-Handbuch“ der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg |
| RKI | Robert Koch-Institut |
| TrinkwV | Trinkwasserverordnung |
| VAH | Verbund für Angewandte Hygiene e.V. |
| VDI | Verein Deutscher Ingenieure e.V. |

PHB …

Hinweis zur Nutzung des Leitfadens

In der rechten Spalte finden Sie auf jeder Seite farblich codierte Hinweise (Links) auf weiterführende Informationen bzw. Muster-Qualitätssicherungsdokumente im „PRAXIS-Handbuch“ der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de

https://www.awmf.org

PHB „1. Gesetze und Rechtliche Grundlagen“

| Einleitung | 1. |
| --- | --- |

In Deutschland wird das Wasser grundsätzlich aus dem öffentlichen Trinkwassernetz 
bezogen. Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) legt die Anforderungen inkl. der 
chemischen und mikrobiologischen Parameter zum Wasser für den menschlichen 
Gebrauch fest. Das Wasser aus der Behandlungseinheit wird bei zahnmedizinischen 
Patientenbehandlungen zur Kühlung oder als Spülflüssigkeit verwendet.

Das Wasser in einer Behandlungseinheit, die mit einer entsprechenden Sicherungs-
einrichtung ausgerüstet ist, und in der sich das Wasser hinter einer Sicherungs-
einrichtung befindet, ist gemäß TrinkwV nicht Teil der Trinkwasserinstallation und unterliegt nicht den Bestimmungen dieser Verordnung. Wasser in Behandlungseinheiten (mit entsprechender Sicherungseinrichtung) ist deshalb kein Trinkwasser, sondern Betriebs-/Prozesswasser.

Behandlungseinheit - Wasser hinter einer Sicherungseinrichtung:

Wasser in Behandlungseinheiten, hinter einer Sicherungseinrichtung, ist kein Trinkwasser, sondern Betriebs-/Prozesswasser.

Abb. 1: Betriebs-/Prozesswasser in der Behandlungseinheit

Quelle: AWMF-Leitlinie - „Hygienische Anforderungen an das Wasser in zahnärztlichen Behandlungs-
einheiten“, Abb. 1, Seite 4/30.

Eine Behandlungseinheit ist nach europäischem Recht als Medizinprodukt 
zugelassen und unterliegt in Deutschland dem Medizinprodukterecht-Durchführungs-
gesetz (MPDG) und seinen einschlägigen Verordnungen. Medizinprodukte dürfen bei ordnungsgemäßer Anwendung weder die Sicherheit noch die Gesundheit von Patienten und Anwendern gefährden.

PHB

PHB „1. Gesetze und Rechtliche Grundlagen“

https://www.rki.de

PHB

https://www.awmf.org

| Rechtliche Vorgaben | 2. |
| --- | --- |

Die Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut (KRINKO) hat mit der RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ (04/2006) unter anderem auch die Anforderungen an die „Wasser führende Systeme“ in Zahnarztpraxen definiert.

Auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) haben die Leiter von Zahnarzt-
praxen sicherzustellen, dass die nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft 
erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um nosokomiale Infektionen zu verhüten und die Weiterverbreitung von Krankheitserregern, insbesondere solcher mit 
Resistenzen, zu vermeiden. Der Stand der medizinischen Wissenschaft auf diesem 
Gebiet wird vermutet, wenn jeweils die veröffentlichten Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention beim Robert Koch-Institut und der Kommission Antiinfektiva, Resistenz und Therapie (Kommission ART) beim Robert Koch-Institut beachtet werden.

Durch die rechtlichen Vorgaben im IfSG und die verankerte Vermutungswirkung hat die RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ eine unmittelbare, rechtliche Bedeutung.

Fazit:

Die Ausführungen „Wasser führende Systeme“ in der RKI-Empfehlung 
„Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ (v. a. in Ziffer 5) sind unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Evidenzkategorien (IA, IB, II, III und IV) zu beachten. Von den zuständigen Aufsichtsbehörden werden KRINKO-Empfehlungen der Kategorie IA, IB und IV als 
verbindlich angesehen.

Abb. 2: Zuständigkeiten innerhalb der Trinkwasserinstallation

Quelle: AWMF-Leitlinie - „Hygienische Anforderungen an das Wasser in zahnärztlichen Behandlungs-
einheiten“, Abb. 1, Seite 4/30.

PHB

| Begriffsbestimmungen | 3. |
| --- | --- |

Unter Ziffer 5 „Wasser führende Systeme“ der RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ wird beschrieben, dass in 
Behandlungseinheiten gemäß TrinkwV nur Waser eingespeist werden darf, das den 
Anforderungen dieser Verordnung entspricht.

Auch bei Einhaltung dieses Standards werden die Wasser führenden Systeme häuﬁg durch unterschiedliche Mikroorganismen besiedelt bzw. kontaminiert. Diese 
kolonisieren und vermehren sich an den inneren Wandungen der Wasser führenden 
Systeme. Diese Bioﬁlme können in Perioden der Stagnation zu einer z.T. massiven 
Kontamination des Kühlwassers führen.

3.1	Biofilme

Behandlungseinheiten können aufgrund ihrer Konstruktion, z. B. enge Lumina der 
wasserführenden Leitungen oder der verwendeten Materialien, die Bioﬁlmbildung und 
damit eine Verschlechterung der mikrobiologischen Qualität des Trinkwassers 
begünstigen.

Biofilme - Charakterisierung:

- Biofilm ist eine schleimige Masse aus unterschiedlichen Mikroorganismen (z. B. Bakterien) und hat keine starre Struktur.

- Biofilme entstehen an Phasengrenzen, d. h. an den inneren Oberflächen des 
Wasserleitungsnetzes, die in Kontakt mit Wasser sind.

- Biofilm besteht grundsätzlich aus zwei Schichten: dem Basisfilm und dem Ober-
flächenfilm.

- Basisfilm: Dieser befindet sich direkt auf der Materialoberfläche und ist sehr dicht gepackt. Diese dichte Packung ermöglicht es nur gelösten Substanzen in den 
Basisfilm einzudringen.

- Oberflächenfilm: Dieser ist durch eine lockere Clusterstruktur und unterschiedliche Formen und Größen gekennzeichnet. Innerhalb des Oberflächenfilms findet ein stofflicher Austausch mit der darüber befindlichen Wasserphase statt.

- Faktoren, die eine Biofilmbildung in Behandlungseinheiten fördern können, sind 
beispielsweise:

-	Retrograder Eintrag von Mikroorganismen durch Reﬂux.

-	Für das Wachstum von Mikroorganismen optimale (Raum-)Temperaturen und Stillstandszeiten (Wochenende, Urlaub).

-	Hohes Oberﬂächen-Volumen-Verhältnis der wasserführenden Leitungen der 
Behandlungseinheiten.

-	Geringer und diskontinuierlicher Durchﬂuss.

-	Verwendete Schlauchmaterialien in den Einheiten (durch Abgabe von Nähr-stoﬀen).

Biofilme - Revitalisierung:

Eine wichtige Eigenschaft von Bioﬁlmen ist ihre geringere Sensitivität 
gegenüber Desinfektionsmitteln. Mikroorganismen werden in der Bioﬁlm-
matrix nur teilweise abgetötet. Die überlebenden Mikroorganismen verwerten die durch die Zersetzung abgestorbener Zellen freiwerdenden Nährstoﬀe und vermehren sich besonders stark. Es kommt zur erneuten Revitalisierung des Bioﬁlms.

https://www.awmf.org

DGKH

Abb. 3: Stufen der Biofilmentwicklung

Quelle: „Bioﬁlm Maturation is a Complex Development Process Involving Five Stages“ aus Monroe D (2007) Looking for Chinks in the Armor of Bacterial Bioﬁlms. PLoS Biol 5(11): 307.doi:10.1371/journal.pbio.0050307

(Image Credit: D. Davis)).

Hinweis:

Die kontinuierliche Abgabe von Mikroorganismen aus dem Bioﬁlm und der 
Abriss kleiner Bioﬁlmﬂocken kann die Ursache für die teilweise stark 
schwankende mikrobiologische Kontamination des Wassers zahnärztlicher Behandlungseinheiten sein.

3.2	Legionellen

Von den in einem Bioﬁlm vorkommenden Mikroorganismen sind Protozoen insbesondere Amöben von Bedeutung. In einer einzigen Amöbe können hunderte von Legionellen enthalten sein. Stirbt die Amöbe oder wird durch mechanische Scherkräfte die Zelle einer besiedelten Amöbe zerstört, so werden die Legionellen in hoher Zahl in das umgebende Wasser abgegeben.

Hinweis:

Das Einatmen Legionellen-haltiger Sprühnebel (z. B. beim Duschen) kann zur Erkrankung führen (Legionärskrankheit, Pontiac-Fieber).

3.3	Weitere

Pseudomonas aeruginosa:

Pseudomonas aeruginosa ist ein gramnegatives, oxidasepositives Stäbchenbakterium der Gattung Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa zählt zu den nicht fermentierenden Stäbchen (Nonfermenter). Das Bakterium ist ein weitverbreiteter Boden- und Wasserkeim (Nasskeim), der in feuchten Milieus vorkommt (neben feuchten Böden und Oberflächengewässern auch beispielsweise im Leitungswasser). Pseudomonas aeruginosa gilt als sehr guter Biofilmbildner. Aufgrund seiner geringen Nährstoffansprüche, seines breiten Spektrums der Vermehrungsstemperatur (in der Regel von 4°C bis 42°C) und seiner Fähigkeit zur Biofilmbildung ist er in der Lage, über das Wasser andere Bereiche zu kontaminieren.

https://www.awmf.org

https://phb.lzk-bw.de

| Anforderungen an Wasser führende Systeme | 4. |
| --- | --- |

4.1	Allgemeines

In Behandlungseinheiten darf gemäß TrinkwV nur Wasser eingespeist werden, das den Anforderungen dieser Verordnung entspricht. Die Wasser führenden Systeme der 
Behandlungseinheit, z. B. für Übertragungsinstrumente, Mehrfunktionsspritzen, Ultraschall zur Zahnreinigung, Mundspülungen) können durch unterschiedliche Mikro-
organismen besiedelt bzw. kontaminiert werden. Die Mikroorganismen kolonisieren und vermehren sich an den inneren Wandungen der Wasser führenden Systeme.

Bei der Kontamination der Wasser führenden Systeme ist zu unterscheiden zwischen:

1.	Der Kontamination durch Stagnation des eingespeisten Wassers (Bioﬁlmbildung) und

2.	Der Kontamination durch Blut/Sekrete des Patienten.

Bei der Kontamination durch Blut/Sekrete des Patienten ist ferner zu diﬀerenzieren in:

2.1	Die im Betrieb regelhaft auftretende Kontamination der Absauganlagen und

2.2	Die retrograde Kontamination der Spülwasserkanäle der Übertragungs-
instrumente.

In der RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ werden zahlreiche Maßnahmen empfohlen, die sowohl einzeln als 
insbesondere auch in Kombination taugliche Mittel darstellen, mikrobiellen Kontaminationen in Wasser führenden Systemen in Behandlungseinheiten entgegenzuwirken.

Die RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ gibt folgende Hinweise zur Vermeidung mikrobieller Kontamination der Wasser führenden Systeme:

- Berücksichtigung der Angaben der Hersteller (Gebrauchsanweisung).

- Kontrolle der relevanten Betriebsparameter.

- Mit Desinfektionsanlagen kann eine Verringerung der Kontamination des Kühl-
wassers erreicht werden. Bei einer Nachrüstung der Desinfektionsanlage ist eine bestehende Biofilmbesiedlung vorher zu beseitigen.

- Wasser führende Systeme sind zu Beginn des Arbeitstages (ohne aufgesetzte 
Übertragungsinstrumente) an allen Entnahmestellen, auch am Mundglasfüller, für etwa 2 Minuten durchzuspülen.

- Nach jedem Patienten werden die benutzten (Kühlwasser-) Entnahmestellen über 20 Sekunden durchgespült und dies auch am Ende des Behandlungstages (nach Abschluss der letzten Patientenbehandlung).

- Bei Neuanschaffung von Behandlungseinheiten sollten die Hersteller befragt 
werden, inwieweit die in den Behandlungseinheiten eingesetzten Materialien, die in Kontakt mit Wasser kommen, ein Wachstum von Mikroorganismen nicht fördern. Die eingesetzten Materialien und Produkte sollten die Prüfung nach der Technischen Regel DVGW W 270:2007-11 „Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich - Prüfung und Bewertung“ bestanden haben.

Praxistipp:

Die standardisiert durchzuführenden praxisinternen Maßnahmen bzgl. der „Wasser führenden Systeme“ und der Absauganlage der Behandlungs-
einheiten sind z. B. dem Muster-Hygieneplan im PRAXIS-Handbuch der 
Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg zu entnehmen.

https://phb.lzk-bw.de

PHB

https://www.awmf.org

https://www.awmf.org

https://www.lgl.bayern.de

4.2	Mikrobiologische Überprüfung der Wasserqualität gemäß

RKI-Empfehlung „Zahnheilkunde“

Die folgenden Parameter sind bei der Überprüfung der mikrobiologischen Qualität des Wassers der Behandlungseinheiten in einer Zahnarztpraxis zu beachten:

- Pro Behandlungseinheit eine Entnahmestelle (z. B. Mundglasfüller, Mehrfunktionsspritze, Mikromotor der Übertragungsinstrumente).

- Die Entnahme der zu untersuchenden Wasserprobe erfolgt, nach Ablaufen des Wassers über einen Zeitraum von 20 Sekunden und soll durch geschultes Personal durchgeführt werden. D. h. eine Eigenkontrolle durch geschultes Praxispersonal 
anhand der Probenahmeanleitung des Wasserlabors ist möglich.

- Bestimmungen / Richtwerte:

-	Koloniezahl bei 36°C (KBE) von 100/ml (KBE/ml ≤ 100).

-	Legionellen 1 KBE Legionellen/1ml (KBE Legionellen/1ml = 0).

- Intervall der mikrobiologischen Überprüfungen:

Alle 12 Monate, sofern keine Anhaltspunkte für Mängel vorliegen.

Praxistipp:

Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg hat für die Durchführung der mikrobiologischen Überprüfung der Wasserqualität der Behandlungs-
einheiten Rahmenverträge mit dem Labor für Umwelthygiene (LUH) und der Firma Valitech GmbH & Co. KG abgeschlossen (PRAXIS-Handbuch der LZK BW - Rubrik 4.3.5 Wasseruntersuchung von Behandlungseinheiten). Beide Firmen bieten die oben dargestellte „Wasserüberprüfung in Eigenkontrolle“ an.

4.2.1	Umgang mit Messergebnissen

- Sollte die mikrobiologische Überprüfung der Wasserqualität der Behandlungs-
einheiten eine Koloniezahl bei 36°C (KBE) von > 100/ml ergeben, kann dies für eine ausgedehnte Biofilmbesiedlung sprechen und erfordert eine Intensivierung der 
Spülung/Spülmaßnahmen vor der Patientenbehandlung und ggf. eine Desinfektion der Wasser führenden Systeme in Abstimmung mit dem Hersteller der 
Behandlungseinheit.

- Bei einer festgestellten (Legionellen-) Problematik können z. B. eine Intensivdesinfektion und eine Biofilmreduktion notwendig sein (vgl. Nr. 5.5 und 5.6 der AWMF-Leitlinie). Diese entsprechenden Sanierungen werden z. B. durch Fachleute des Dentalhandels (Depots) durchgeführt. Jegliche Sanierungsmaßnahme sollte initial und nachfolgend in kürzeren Zeitabständen überprüft werden. Zeigen diese Nachuntersuchungen keine Mängel auf, kann der Abstand der mikrobiologischen Überprüfung praxisintern wieder auf 12 Monate festgelegt werden.

- Jeglicher Verdacht auf eine Wasser bedingte Infektion durch eine zahnärztliche 
Patientenbehandlung erfordert eine anlassbezogene Nachuntersuchung.

Praxistipp:

Informationen über eine „Intensivdesinfektion oder Sanierung“ bzw. Bioﬁlm-
reduktion („Bioﬁlm Removing“) erhalten Sie über die Ziffern 5.5 und 5.6 der Leitlinie „Hygienische Anforderungen an das Wasser in zahnärztlichen 
Behandlungseinheiten“ der AWMF (AWMF-Register Nr. 075-002) und über die Homepage des Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittel-
sicherheit (LGL) - Stichwort: Legionellen.

DVGW

https://www.awmf.org

https://mlr.baden-wuerttemberg.de

4.3	Wassertechnik/Sicherungseinrichtungen gemäß DIN EN 1717

- Die über die Trinkwasserleitung versorgten Behandlungseinheiten müssen mit einer Sicherungseinrichtung (ungehinderter freier Auslauf, freier Auslauf) gemäß TrinkwV und DIN EN 1717 für die Flüssigkeitskategorie 5 ausgerüstet sein.

Folgende Sicherungseinrichtungen in der Gruppe „Freier Auslauf“ sind gemäß 
DIN EN 1717 für die Flüssigkeitskategorie 5 geeignet: Typ AA, Typ AB und Typ AD.

Praxistipp:

Bei einzelnen Herstellern von Behandlungseinheiten ist das Prüfzeichen des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) auf dem Typenschild vorhanden. Dies kann gemäß Gebrauchsanweisung der Nachweis für einen in der Behandlungseinheit verbauten Wasserblock gemäß DIN EN 1717 für die Flüssigkeitskategorie 5 (ungehinderter freier Auslauf, freier Auslauf) sein (Gebrauchsanweisung des Herstellers ist zu beachten).

- Evtl. mögliche Alternativen:

Bottle-System:

-	Bei diesen Systemen handelt es sich um eine von der Behandlungseinheit 
unabhängige Wasserversorgung. Hierbei wird mittels einer unter Druck 
stehenden Flasche die Betriebswasserversorgung der Medizinprodukte sichergestellt. Der Vorteil liegt in den kurzen Wasserwegen (geringe Stagnation/
Verkeimung) und der einfachen Möglichkeit, unterschiedliche Lösungen wie 
z. B. steriles Wasser, Trinkwasser oder eine Mischung aus Trinkwasser und 
Desinfektionsmittel verwenden zu können (vgl. Nr. 5 der AWMF-Leitlinie).

-	Grundsätzlich hat der Hersteller der Behandlungseinheit die Installation eines Bottle-Systems schriftlich zu bestätigen. Wird an eine Behandlungseinheit ein Bottle-System installiert, sollte dieses gemäß Trinkwasserverordnung alle 
Entnahmestellen der Behandlungseinheit mit „Bottle-Betriebswasser“ versorgen, somit auch den Mundglasfüller und das Mundspülbecken. Die Aufbereitungs-
angaben des Bottle-Herstellers sind zu beachten und durchzuführen 
(z. B. Regelung in einer Arbeitsanweisung).

Wasseraufbereitungsgerät:

-	Ein der Behandlungseinheit vorgeschaltetes und zugelassenes Wasseraufbereitungsgerät (gemäß Medizinprodukterecht, TrinkwV und DIN EN 1717 für die Flüssigkeitskategorie 5).

Ausführungshinweise zur Trinkwasserverordnung:

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR) hat „Hinweise zur Durchführung der Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV)“ veröffentlicht. In der Ziffer 9.2.2 stehen wichtige Ausführungs-
hinweise zur „Chlorung als Maßnahme“ in Bezug auf das Minimierungsgebot nach TrinkwV.

PHB

PHB

4.4	Absauganlage

Die RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die Hygiene“ beschreibt die folgenden möglichen Risiken einer Infektionsübertragung durch die Absauganlage einer Behandlungseinheit:

- Unter bestimmten Umständen kann es zu einem Rückfluss von abgesaugtem 
Kühlwasser, Blut und Speichel in die Mundhöhle eines Patienten kommen, wenn eine Absaugkanüle (vor allem der Suctor) durch angesaugte Weichgewebe 
(z. B. Wangen- oder Zungenschleimhaut) verschlossen wird und danach 
kontaminierte Flüssigkeiten aus dem Absaugschlauch in die Mundhöhle eines 
Patienten gelangen können.

- Es kann auch durch die Schwerkraft zu einem Rückfluss kontaminierter Flüssig-
keiten aus dem Absaugschlauch kommen, wenn der Absaugschlauch oberhalb des Patienten geführt wird (und die Saugleistung gering ist).

Achtung:

Bei allen zahnmedizinischen Patientenbehandlungen muss darauf geachtet werden, dass durch die Haltung des Saugers und des Saugschlauches ein schwerkraftbedingter Rückfluss von abgesaugten Flüssigkeiten in den 
Patientenmund verhindert wird.

Welche Maßnahmen sind zur Vermeidung der genannten Risiken durchzuführen?

- Die Haltung des Saugers und des Absaugschlauches muss während der gesamten Behandlung einen schwerkraftbedingten Rückfluss kontaminierter Flüssigkeiten aus dem Absaugsystem in die Mundhöhle des Patienten sicher verhindern.

- Jede Absauganlage sollte möglichst nach jeder Patientenbehandlung bei der 
abgesaugt wurde, mit einem Wasser-Luft-Gemisch durchgesaugt werden.

- Mindestens am Ende des Behandlungstages ist eine Reinigung und Desinfektion mit einem zugelassenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, in dem grundsätzlich ein Gemisch aus Luft und Reinigungs- und Desinfektionsmittel langsam durch die Systeme gesaugt wird, durchzuführen. Für das Desinfektionsverfahren der Absauganlage (Durchsaugung) ist ein Produkt mit Testung beim VAH als Instrumenten-
desinfektionsmittel einzusetzen.

- Die Außenflächen von festsitzenden Absaugschläuchen mit Saughandstücken sind nach jedem Patienten außen und innen (soweit erreichbar) einer Wischdesinfektion zu unterziehen.

- Sind die Kupplungen und Absaugschläuche abnehmbar, sind diese bei Bedarf und unter Berücksichtigung der Herstellerangaben (Gebrauchsanweisung) einer 
Reinigung und Desinfektion (im „Tauchbad“ mit VAH-gelistetem Instrumenten-
desinfektionsmittel oder im Reinigungs- und Desinfektionsgerät) zu unterziehen 
oder in einem festen Turnus auszutauschen.

- Das Mundspülbecken ist nach jedem Patienten außen und innen einer Reinigung und Wischdesinfektion mit einem Flächendesinfektionsmittel zu unterziehen.

- Die Anforderungen an den Wechsel und die Reinigung der Filter von Absauganlagen richten sich nach den Angaben des Herstellers (Gebrauchsanweisung).

Praxistipp:

Um beim Absaugen die Gefahr des Rückflusses zu verhindern, ist der Einsatz von Drehkupplungen (90°) an der Absaugeinheit bzw. technisch modifizierter Absaugkanülen (zusätzliche seitliche Belüftungsschlitze) in der gesamten 
Praxis zu empfehlen. Die Drehhülsen mit Nebenlufteinlässen werden als 
Verbindungsstück zwischen Absaugkanüle und Saughandstück gesteckt. Hierdurch kann evtl. die Gefahr eines Unterdrucks beim Festsaugen, ohne 
wesentliche Verminderung der Saugleistung, verhindert werden.

| Praxistipps | 5. |
| --- | --- |

DVGW

PHB

PHB

PHB

https://phb.lzk-bw.de

5.1	Behandlungseinheit

Materialien und Produkte im Kontakt mit Trinkwasser dürfen nach TrinkwV keine 
Substanzen in das Trinkwasser abgeben, die dieses negativ verändern.

Im Vorfeld der Neuanschaffung einer Behandlungseinheit sollte mit dem Hersteller 
abgeklärt werden, inwieweit die in der Behandlungseinheit eingesetzten Materialien, die in Kontakt mit Wasser kommen, ein Wachstum von Mikroorganismen nicht unterstützen. Die eingesetzten Materialien und Produkte sollten die Prüfung nach DVGW Arbeitsblatt W 270 „Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich - Prüfung und Bewertung“ bestanden haben (Prüfzeugnis).

5.2	Immunsupprimierte Patienten

Aus der Ziffer 5.1 der RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - 
Anforderungen an die Hygiene“ sind die besonderen „wasser-hygienischen“ 
Anforderungen für Patienten mit Immunsuppression zu entnehmen.

Zu dieser Patientengruppe gehören z. B.:

- Patienten mit angeborenen Immundefekten, z. B. solchen, die mit einer hoch-
gradigen Neutropenie einhergehen,

- Patienten während einer intensiven antineoplastischen Chemotherapie,

- Patienten vor oder in der ersten 100 Tagen nach einer Stammzellentransplantation,

- Patienten, die nach einer Organtransplantation oder aus anderen Gründen hoch 
dosiert mit Steroiden oder mit anderen Immunsuppressiva behandelt werden,

- HIV-inﬁzierte Patienten im Stadium AIDS.

Mukoviszidose:

Bei der zahnmedizinischen Behandlung von Patienten mit Mukoviszidose muss gemäß RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - 
Anforderungen an die Hygiene“ steriles Kühlwasser für die rotierenden 
Medizinprodukte zum Einsatz kommen.

Umfangreiche zahnärztlich-chirurgische/ oralchirurgische Eingriffe:

Gemäß RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - 
Anforderungen an die Hygiene“ sind auch „bei umfangreichen zahnärztlich-chirurgischen/ oralchirurgischen Eingriffen“ zur Kühlung (…) sterile Lösungen zu benutzen.

Praxistipp:

Für die „Behandlung immunsupprimierter Patienten“ stellt die Landes-
zahnärztekammer Baden-Württemberg in ihrem PRAXIS-Handbuch ein 
Merkblatt bereit.

https://www.awmf.org

5.3	Trinkwasserinstallation - Neuplanung

In Zuge der Neuplanung einer Trinkwasserinstallation sind umfangreiche Parameter zu beachten, dies betrifft insbesondere auch die Trinkwasserinstallation zur Wasser-
versorgung der Behandlungseinheiten.

Die folgende Checkliste, aus der AWMF-Leitlinie entnommen (Ziffer 4.1), beschreibt 
beispielhaft wichtige in der Neuplanung zu berücksichtigende Punkte:

- Die Trinkwasser-Installation zur Versorgung der Behandlungseinheiten sollte 
grundsätzlich VDI/DVGW 6023:2012 entsprechen.

- Es sollten keine Totstrecken vorhanden sein.

- Ungenutzte (Stich-)Leitungen zu geplanten Installationen sollten nicht mit Wasser befüllt sein oder aber regelmäßig gespült werden.

- Stagnationsstrecken sollten vermieden werden.

- Wasserverbraucher sollten durchgeschleift werden („in Serie“). Dabei sollte die 
Armatur mit dem größten Wasserverbrauch am Ende angeschlossen sein.

- Materialien mit Wasserkontakt sollten mikrobiologischen Bewuchs nicht fördern 
(z. B. gemäß DVGW Arbeitsblatt W 270 „Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich - Prüfung und Bewertung“).

- Der Durchmesser der wasserführenden Wege sollte möglichst klein gehalten 
werden.

- Wasserenthärter begünstigen mikrobiologisches Wachstum und stellen eine hohe Kontaminationsgefahr für das Trinkwasser dar. Der Einbau sollte nur dann erfolgen, wenn der vom Hersteller geforderte Härtebereich ohne weitere Maßnahmen nicht erreicht wird. Der Enthärter sollte, dem Wasserverbrauch in der Zahnarztpraxis 
angepasst, möglichst klein dimensioniert sein. Auf eine fachgerechte Installation und regelmäßige Wartung des Enthärters ist zu achten.

- Wird das Trinkwasser vor Einspeisung in die Behandlungseinheit vorbehandelt 
(z. B. durch eine Wasserenthärtungsanlage), muss die Trinkwasserqualität erhalten bleiben.

Praxistipp:

Eine erste mikrobiologische Überprüfung der Wasserqualität wird nach fertig installierter Trinkwasserleitung und vor dem Einbau/Anschluss der 
Behandlungseinheiten empfohlen. Nach Installation der Behandlungs-
einheiten erfolgt eine zweite mikrobiologische Überprüfung der Wasser-
qualität (wie in Ziffer 4.2 Mikrobiologische Überprüfung der Wasserqualität 
gemäß RKI-Empfehlung „Zahnheilkunde“ beschrieben). Dieser Praxistipp vor dem Hintergrund einer evtl. erforderlichen Beweisführung für ggf. 
kontaminiert installierte Trinkwasserleitungen bzw. kontaminiert installierte neue Behandlungseinheiten.

Hinweis:

Behandlungseinheiten (mit oder ohne Wasserkonditionierung) sind in einem Trennungssystem nach DIN EN 1717 anzuschließen - hier als Zentralsystem dargestellt:

Abb. 4:

Quelle: Repetitor „Wasser führende Systeme“ der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe

https://phb.lzk-bw.de

Hinweis:

Konditioniertes Wasser (mit oder ohne Trennungssystem nach DIN EN 1717) darf 
wegen des Minimierungsgebotes der Trinkwasserverordnung (§ 6 Abs. 3 TrinkwV) 
nicht als Trinkwasser verwendet werden:

Abb. 5:

Quelle: Repetitor „Wasser führende Systeme“ der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe

5.4	Speisewasser für die Aufbereitungsgeräte

Die Anforderungen an das Speisewasser (z. B. Leitfähigkeit) für die Aufbereitungsgeräte in einer Zahnarztpraxis sind, auch im Vorfeld einer Neuanschaffung, den Angaben des 
Geräteherstellers (z. B. aus der Gebrauchsanweisung) und der einschlägigen Normen (z. B. DIN EN 13060) zu entnehmen und zu beachten.

Sicherungseinrichtung:

Die über die Trinkwasserleitung versorgten Aufbereitungsgeräte müssen mit einer entsprechende Sicherungseinrichtung gemäß TrinkwV und DIN EN 1717 ausgerüstet sein.

Praxistipp:

Für den „Neukauf eines Reinigungs- und Desinfektionsgeräts (RDG)“ und für den „Neukauf eines Autoklaven und Siegelgerätes“ stellt die Landeszahnärzte-kammer Baden-Württemberg in ihrem PRAXIS-Handbuch jeweils eine Checkliste bereit.

https://phb.lzk-bw.de

5.5	Medizinprodukte-Begehung (Regierungspräsidien)

Im Rahmen der Überwachung der Aufbereitung von Medizinprodukten in Zahnarztpraxen durch die zuständigen Regierungspräsidien werden in Bezug auf die „Wasser führende Systeme der Behandlungseinheiten“ die folgenden Punkte überprüft:

- Die unter den Ziffern 4.1 Allgemeines und 4.4 Absauganlage beschriebenen 
Maßnahmen.

- Ergebnisse der Überprüfung der mikrobiologischen Qualität des Wassers der 
Behandlungseinheiten (Ziffer 4.2 Mikrobiologische Überprüfung der Wasserqualität gemäß RKI-Empfehlung „Zahnheilkunde“).

- Nachweis darüber, ob die über die Trinkwasserleitung versorgten Behandlungs-
einheiten mit einer Sicherungseinrichtung (ungehinderter freier Auslauf, freie 
Fallstrecke) gemäß TrinkwV und DIN EN 1717 für die Flüssigkeitskategorie 5 
ausgerüstet sind.

- Evtl. Nachweise über entsprechende Alternativen (siehe Ziffer 4.3 Wassertechnik/ Sicherungseinrichtungen gemäß DIN EN 1717).

- Bei Vorhandensein von „Bottle-Systemen“ an den Behandlungseinheiten: Die unter der Ziffer 4.3 Wassertechnik/Sicherungseinrichtungen gemäß DIN EN 1717 
beschriebenen Maßnahmen („Bottle-System als evtl. mögliche Alternative“).

Praxistipp:

Zur optimalen praxisinternen Vorbereitung auf eine „Überwachung der 
Aufbereitung von Medizinprodukten“ durch das zuständige Regierungs-
präsidium bietet die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg in ihrem PRAXIS-Handbuch eine Checkliste (Rubrik 5.1 - Ziffer 5.1.1) an.

5.6	Wasserschaden in der Praxis

Wasserschaden in der Praxis - Beratung:

Sollte im Gebäude in dem sich ihre Zahnarztpraxis befindet ein Wasser-
schaden aufgetreten sein, kann Ihnen die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg (Abteilungen Praxisführung und Recht) mit Informationen über die zu ergreifenden Maßnahmen weiterhelfen.

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz (MLR)

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (Warn-App NINA)

Fraunhofer-Institut für Offene Kommunikationssysteme (Warn-App KATWARN)

| Trinkwasserverunreinigung | 6. |
| --- | --- |

6.1	Informationen über eine vorliegende Trinkwasserverunreinigung

In den letzten Jahren traten in der Trinkwasserversorgung in Baden-Württemberg immer wieder kurzfristige mikrobiologische Verunreinigungen auf. Der zuständige Wasser-
versorger (z. B. die Stadtwerke) führen regelmäßig Routineüberprüfungen der Wasserqualität im Versorgungsgebiet durch. Wird hierbei eine mikrobiologische Verunreinigung (z. B. mit Enterokokken) festgestellt, informiert der Wasserversorger sofort das für die TrinkwV zuständige Gesundheitsamt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt führt der Wasserversorger Desinfektionsmaßnahmen (z. B. Chlorung) und eine Ursachen-
ermittlung durch. Für den Zeitraum der Desinfektionsmaßnahmen, bis zum Vorliegen der erforderlichen Anzahl an negativen Nachbeprobungen, kann das Trinkwasser nicht oder nur sehr eingeschränkt verwendet werden. In aller Regel wird ein Abkochgebot durch 
z. B. das zuständige Gesundheitsamt, die Stadt/Gemeinde oder den Wasserversorger für die betroffene Bevölkerung (inkl. der Zahnarztpraxen) ausgesprochen und 
veröffentlicht. Sind die eingeleiteten Desinfektionsmaßnahmen erfolgreich, erfolgt eine Aufhebung des Abkochgebots und das im entsprechenden Versorgungsgebiet bereit-
gestellte Trinkwasser kann dann wieder vollumfänglich verwendet werden.

Wie wird die Zahnarztpraxis über eine Trinkwasserverunreinigung informiert?

- Rundfunk

- Presse

- Post-Einwurf

- Feuerwehr/Megafon

- Telefon

- Internet/Warn-App‘s

Internet/Warn-App‘s:

Um einen qualitativ hochwertigen Patienten- und Behandler-/Personalschutz in der Zahnarztpraxis zu gewährleisten, ist im Fall einer aktuellen Trinkwasserverunreinigung eine schnelle und gezielte Information entscheidend. Hierbei können die kostenlos nutzbaren Warn-App’s (wie z. B. die Notfall-Informations- und Nachrichten-App (NINA) des Bundes oder „KATWARN“) sehr hilfreich eingesetzt werden.

https://lzk-bw.de

6.2	Maßnahmen bei einer vorliegenden Trinkwasserverunreinigung

Für die Zahnarztpraxis ist „Wasser in entsprechender Trinkwasserqualität“ eine wichtige Voraussetzung für die zahnmedizinische Patientenbehandlung. Die Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg (Abteilung Praxisführung) kann die durch eine 
Trinkwasserverunreinigung betroffene Zahnarztpraxis anhand einer Checkliste detailliert durch alle „trinkwasser-relevanten Bereiche einer Zahnarztpraxis“ beraten.

In der Beratung werden beispielsweise die folgenden Punkte besprochen:

- Waschbecken

- Zahnputzraum

- Röntgenraum/Dunkelkammer

- Sozialraum

- Praxiswäsche

- Unterhaltsreinigung

- Praxislabor

- Wartezimmer

- Behandlungseinheiten

- Aufbereitung von Medizinprodukten

Praxistipp:

Sollte aufgrund der Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität keine 
Behandlung von Patienten mehr möglich sein, ist, sofern eine Praxisausfall-versicherung besteht, diese zu informieren. Praxisausfallzeiten sind zu 
dokumentieren, falls im Nachgang Dritte für die Verunreinigung des 
Trinkwassers und daraus resultierende Schäden haftbar gemacht werden können.

Neukauf einer Behandlungseinheit:

Im Hinblick auf eine evtl. auftretende Trinkwasserverunreinigung sollte beim Neukauf einer Behandlungseinheit darauf geachtet werden, die Behandlungseinheit autark vom Trinkwasserleitungsnetz der Praxis betreiben zu können 
(z. B. über einen in der Behandlungseinheit integrierten „Desinfektionsmitteltank als Wasserbehälter“ oder ein zugelassenes „Bottle-System“).

Eine weitere mögliche Alternative stellt z. B. ein der Behandlungseinheit 
vorgeschaltetes und zugelassenes Wasseraufbereitungsgerät (gemäß 
Medizinprodukterecht, TrinkwV und DIN EN 1717) dar, welches nachweislich auch die evtl. auftretenden Trinkwasserverunreinigungen sicher eliminiert.