| Arbeitsanweisung – AA 05 Unterstützende Reinigung der Medizinprodukte im Ultraschallbad |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Unterstützende Reinigung der Medizinprodukte im Ultraschallbad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum (unrein) |  |  |  |  |  | Ziel/e: Optimierung des Reinigungsprozesses für Medizin-produkte aus nicht rostendem Stahl und harten Kunststoffen |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Herstellung einer wirksamen Badlösung gemäß Herstellerangaben Produkt: Konzentration: Einwirkzeit: | Einsatz eines für Ultraschall geeigneten Produktes (direkte / indirekte Beschallung) | Auf die entsprechende persönliche Schutzaus-rüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten |  |
|  | Das Ultraschallbad muss bis zur Markierung (Füllhöhe) gefüllt werden | Angaben des Instrumentenherstellers über die Aufbereitung sind einzuholen und zu beachten |  |
|  | Bei frisch angesetztem Ultraschallprodukt muss vor der ersten Verwendung eine Entfernung von Gasen aus der Flüssigkeit erfolgen. Hierzu wird das Ultraschallbad ohne Instrumente über eine Entgasungszeit betrieben (Zeitangabe des Herstellers) | Die Angaben des Produktherstellers in punkto Konzentration, Beschallungszeit und Temperatur sind zu beachten. Reinigungslösungen sind mindestens arbeitstäglich oder bei sichtbarer Verschmutzung sofort zu wechseln. |  |
| 2. Einlegen der Instrumente | Instrumente dürfen nur in geeigneten Halterungen, Körben, etc. eingebracht werden. Instrumente niemals auf den Bad-Boden legen. | Beladungsvorgaben des Geräteherstellers sind zu beachten |  |
|  | Instrumente müssen vollständig von der Badlösung bedeckt sein | Blasenfreies Einlegen |  |
|  | Vermeidung von Schallschatten (Instrumente dürfen sich nicht berühren) |  |  |
|  | Gelenkinstrumente müssen in geöffnetem Zustand unter Minimierung der sich abdeckenden Flächen behandelt werden |  |  |
|  | Absaugkanülen und weitere Hohlkörperinstrumente müssen durch schräges Einbringen entlüftet werden, da Luftinseln die Reinigungswirkung verhindern |  |  |

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? | Zone/Bereich: |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Abdecken des Ultraschallbades | Gerätedeckel verwenden |  |  |
| 4. Beschallung (mechanische Reinigung) der Instrumente | Die Temperatur im Ultraschallbad darf 40°C nicht übersteigen, da sonst Proteine denaturieren und somit fixiert werden können | Kontrolle der Badtemperatur vor der Beschallung |  |
| 5. Entnahme der Instrumente |  | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten |  |
| 6. Spülung und Trocknung | Ausreichende Spülung unter fließendem Wasser (optimal: entmineralisiertes Wasser) | Die Effektivität des Spülschrittes ist abhängig von der Zeit, der Temperatur und dem verwendeten Wasservolumen |  |
| 7. Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit | Die Instrumente müssen makroskopisch sauber sein, d. h. keine erkennbaren Verschmutzungen an allen Teilen des Instrumentes |  |  |

Zusatzhinweise für bestimmte Instrumente (Quelle: Instrumentenaufbereitung in der Zahnarztpraxis – richtig gemacht, Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung (AKI), 4. Ausgabe, 2016):

- Hand- und Winkelstücke, Turbinen und andere Antriebe dürfen nicht im Tauch- oder Ultraschallbad behandelt werden.

- Rotierende und oszillierende Instrumente dürfen nur mit geeigneten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln behandelt werden. Sie sollen vor der Ultraschallbehandlung auf dafür vorgesehene spezielle Ständer gesteckt werden, damit eine Kontaktbeschädigung der Instrumente untereinander vermieden wird (z. B. durch scharfe Schneidkanten, Diamantkorn). Bei Polierern und elastischen Instrumenten (Polierbürsten, Kelche) kann die Ultraschallbehandlung begrenzt wirksam sein, da der Ultraschall durch die Elastizität absorbiert wird.

- Wurzelkanalinstrumente mit farbeloxiertem Aluminiumgriff werden in alkalischer Lösung angegriffen und 
verlieren ihre Farbcodierung.

- Bei Instrumentenständern oder Trays, die nicht aus Edelstahl gefertigt sind, sondern beispielsweise aus 
verchromtem Messing, eloxiertem Aluminium oder Kunststoff, sind darauf abgestimmte Reinigungs- und 
Desinfektionsmittel zu verwenden.

- Mundspiegel können im Ultraschallbad beschädigt werden.

- Stark saure Reiniger, z. B. Zemententferner, sollten nur dann verwendet werden, wenn es unumgänglich ist, da der Einsatz solche Reiniger zur Korrosion an Oberflächen und Lotnähten führt.