Konstanzprüfung Dokumentation der Prüfergebnisse DVT

| Betreiber: Standort: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 (Jahr) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Röntgengerät Name:________________________________________________ Seriennummer Gerät: _______________________________________________ Seriennummer Strahler: _____________________________________________ Seriennummer Prüfkörper: ___________________________________________ KP-Auswertungs-Software/Version: ____________________________________ Ablage der Prüfkörperaufnahmen: _____________________________________ (z B. Patientenname „Konstanzprüfung“ usw.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezugswerte für die Aufnahmeparameter: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Röntgenröhrenspannung (kV) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beschreibung der Geräteeinstellungen (z.B. mAs Produkt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volumengröße |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voxelkantenlänge |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zusätzliche Einstellparameter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum der Aufnahme |  | Auflösungsindikator |  | KONTRAST-RAUSCH-INDIKATOR |  |  |  | Homo-genitätsindikator |  |  | ARTE- FAKTE |  |  |  | Prüfer |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mechanik |  |  |  |  |
| Sollwerte |  |  |  | ≥ 1 Lp/mm | 0,8 bis 2,4 ± 50 % | 4,8 bis 11,2 ± 40 % |  |  |  | ≥ 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bezugswerte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monatliche Prüfungen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Januar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Februar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| März |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| August |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezember |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dosis-messung |  | Datum (Jährlich) | Bezugswert |  |  |  | Messwert < 50 mGy |  | Innerhalb Toleranz? ± 40 % Abweichung |  |  | Anforderung erfüllt? |  |  |  |  |  |
| Ergebnis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Blendenüberprüfung |  |  | Datum (Jährlich) |  |  |  |  |  | Anforderung erfüllt? |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergebnis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DIN 6868-15 Beispiel eines Formblattes für die Aufzeichnungen der Prüfergebnisse – Vorlage aus DIN 6868-15