## Slide 1
Unterweisungsmodul
Hochfrequenzgeräte

## Slide 2
Aktuelle Online-Variante über die Homepage der LZK BW unter https://lzk-bw.de/  PRAXIS-Handbuch
PRAXIS-Handbuch der LZK BW
© LZK BW 03/2025

## Slide 3
Online-PRAXIS-Handbuch der LZK BW

## Slide 4
Unterweisungsinhalte - Beispiele
Rechtliche Grundlagen
Hochfrequenzgeräte - Was ist in der Praxis wichtig?
Hochfrequenzgeräte - Was heißt „aktives“ Medizinprodukt?
Hochfrequenzgeräte - Aktive Medizinprodukte – Definition
Hochfrequenzgeräte - Bestandsverzeichnis
Hochfrequenzgeräte - Medizinproduktebuch
Hochfrequenzgeräte - Aktive Medizinprodukte - Aufgaben
Hochfrequenzgeräte - Aktive Medizinprodukte - STK und Wartung
Beauftragter für Medizinproduktesicherheit
…

## Slide 5
Rechtliche Grundlagen
EU-Medizinprodukteverordnung 2017/745 (EU-MDR) und Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV)
Grundlegende Anforderungen
Betrieb
CE-Kennzeichnung
Klassifizierung von Medizinprodukten
…

## Slide 6
Hochfrequenzgeräte - Was ist in der Praxis wichtig?
Sofortige Meldung von festgestellten Schäden (wenn gefahrlos möglich  Gerät außer Betrieb setzen  Gerät als „defekt“ kennzeichnen)  Fachgerechte Instandsetzung bzw. Entsorgung
Bedienungs-/Betriebsanleitung bzw. Gebrauchsanweisung

## Slide 7
Aktive Medizinprodukte - Definition
„Aktiv“ bedeutet beispielsweise „elektrisch betrieben“.
Beispiele für aktive Medizinprodukte: Behandlungseinheiten, HF-Chirurgiegeräte, RDG, Autoklav, Chirurgie- und Endo-Motoren, Pulverstrahlgeräte, UV-Lampen, Röntgengeräte.
Achtung: Eine Sonde oder ein Mundspiegel sind auch Medizin-produkte, aber nicht-aktive Medizinprodukte, da kein elektrischer Antrieb. Elektrogeräte (z. B. Kaffeemaschine, Waschmaschine) sind keine (aktiven) Medizinprodukte.

## Slide 8
Bestandsverzeichnis und Medizinproduktebuch
Betrieb aktiver Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß den Anlagen 1 und 2 der MPBetreibV
Bestandsverzeichnis
Medizinproduktebuch

## Slide 9
- Lasergeräte der Klasse 3B, 3R oder 4 - Anästhesiegeräte - Nervenfunktionsgeräte (Pulpenprüfer) - Hochfrequenz-Chirurgiegeräte
- Defibrillator
Bestandsverzeichnis
Betrieb aktiver Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß den Anlagen 1 und 2 der MPBetreibV
Bestandsverzeichnis
- Behandlungseinheit - Polymerisationslampe - Hochfrequenz-Chirurgiegerät (z. B. Elektrotom, Piezo) - Air-Flow-Gerät - Aufbereitungsgeräte
- Röntgengeräte

## Slide 10
- Lasergeräte der Klasse 3B, 3R oder 4 - Anästhesiegeräte - Nervenfunktionsgeräte (Pulpenprüfer) - Hochfrequenz-Chirurgiegeräte (z. B. Elektrotom, Piezo)
Medizinproduktebuch
Betrieb aktiver Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß den Anlagen 1 und 2 der MPBetreibV
Medizinproduktebuch

## Slide 11
Aktive Medizinprodukte - Aufgaben?
Ein-/Unterweisung (Betriebsanweisung + Gebrauchsanweisung):
Einweisung: Vor Inbetriebnahme (wenn Anlage 1).
Unterweisung: Vor Arbeitsaufnahme + 1 x pro Jahr
Prüfpflichten:
Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) gemäß MPBetreibV.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA):
Augenschutz (Laserschutzbrille - Wellenlänge).
Ggf. Schutzhandschuhe und Schutzkleidung.
Dokumentation:
Bestandsverzeichnis (aktiv + nicht-implantierbar)
Medizinproduktebuch (Anlage 1 der MPBetreibV)
CE-Kennzeichen (Richtlinie 93/42/EWG, Verordnung (EU) 2017/745):
Voraussetzung für die Verkehrsfähigkeit eines Medizinproduktes.

## Slide 12
Aktive Medizinprodukte - STK und Wartung?
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß der Anlage 1 der MPBetreibV
Medizinproduktebuch
STK-Intervall: Betreiber legt STK-Frist so fest, dass entsprechende Mängel rechtzeitig festgestellt werden können. Die STK ist jedoch spätestens alle zwei Jahre durchzuführen (Achtung: Hersteller legt einen Prüffrist < 2 Jahre fest). STK durch z. B. Medizintechniker (§ 5 MPBetreibV); Dokumentation in Form eines STK-Protokolls und Aufbewahrung mindestens bis zur nächsten STK.
Achtung: Angaben zur Wartung in der Gebrauchsanweisung des Geräteherstellers sind zu beachten!

## Slide 13
Exkurs - Meldung an das BfArM
Das „System für die Aufzeichnung von Vorkommnissen und die Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen und „Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld“ gemäß EU-MDR und MPAMIV ist in einer Verfahrensanweisung zu beschreiben.
Meldung: Das Auftreten eines „mutmaßlich schwerwiegenden Vorkommnisses“ (z. B. Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person) ist an die zuständige Behörde (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)) zu melden.
Muster-Verfahrensanweisung im PRAXIS-Handbuch!

## Slide 14
Beauftragter für Medizinprodukte-sicherheit
Praxen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten haben sicherzustellen, dass eine sachkundige und zuverlässige Person mit medizinischer, naturwissenschaftlicher, pflegerischer, pharmazeutischer oder technischer Ausbildung als Beauftragter für Medizinproduktesicherheit (z. B. angestellte/r Zahnärztin/Zahnarzt) bestimmt ist.
Funktions-E-Mail-Adresse des Beauftragten für die Medizinproduktesicherheit auf der Internetseite der Praxis.
Der Beauftragte für Medizinproduktesicherheit nimmt als zentrale Stelle in der Praxis Kontakt- und Koordinierungsaufgaben in einem Vorkommnis-Verfahren wahr.

## Slide 15
BMG - Fragen und Antworten zur Medizinprodukte-Betreiberverordnung

## Slide 16
Achtung: Bitte nicht vergessen, das Thema „Hochfrequenzgeräte“ in der Zahnarztpraxis bearbeiten Sie mit der Checkliste und der Gefährdungsbeurteilung (Dokumentation und Aktualisierung).