Konstanzprüfung Dokumentation der Prüfergebnisse für Panoramaschichtgeräte und Fernröntgengeräte mit digitalem Bildempfänger

| Betreiber: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20________ (Jahr) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Röntgengerät:________________________________________________ Strahler-Nr.: ________________________________ Digitales System: _____________________________________________  Speicherfolie  Sensor Sensor-Nr.: ______________________ Speicherort der Prüfkörperaufnahmen/Dateiformat: ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ausgangswerte für die Konstanzprüfung: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gerät |  |  |  | Panoramaschicht |  |  |  | Fernröntgen |  |  |  |  |
| Röntgenröhrenspannung: |  |  |  | kV |  |  |  | kV |  |  |  |  |
| Röntgenröhrenstrom: |  |  |  | mA |  |  |  | mA |  |  |  |  |
| Umlaufzeit/Belichtungszeit: |  |  |  | s |  |  |  | s |  |  |  |  |
| gewählte Tasten (z.B. Patientenanwahl): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bildbearbeitungsparameter: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalender-Monat | Datum der Aufnahme | Auflösung Lp/mm |  |  | Mindestkontrast (Bohrungen) |  | Artefakt- freiheit |  |  |  | unbelichteter Rand |  |
| Sollwerte |  | ≥ 2,5 Lp/mm |  |  | OPG – 2 FR - 1 |  | Keine Artefakte |  |  |  | Speicherfolie rundum; Sensor oben und unten |  |
|  |  | OPG | FR |  | OPG | FR | OPG |  | FR |  | OPG | FR |
| Januar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Februar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| März |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| April |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| August |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| September |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oktober |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| November |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dezember |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jährliche Überprüfung des Gesamtbestandes der Speicherfolien: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Quelle: DIN 6868-5 Beispiel eines Formblattes für die Aufzeichnungen der Prüfergebnisse - Normen Handbuch, Stand: Nov. 2014