| Arbeitsanweisung – AA 07-2 Maschinelle Aufbereitung von Medizin-produkten der Einstufung „Semikritisch A“ in einem validierten Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG) |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Maschinelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch A“ in einem validierten RDG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts |  |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Praxistipp und zu individualisierende Standardarbeitsanweisung: | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- |
| 1. Vorbehandlung | Gemäß AA 01 „Vorbehandlung“ |  |
| 2.1 Sammeln (Trockenentsorgung) | Gemäß AA 02-1 „Trockenentsorgung“ |  |
| 2.2 Sammeln (Nassentsorgung) | Gemäß AA 02-2 „Nassentsorgung“ |  |
| 3. Transport | Gemäß AA 03 „Transport“ |  |
| 4. Ggf. Zerlegen | Gemäß AA 04 „Zerlegen“ |  |
| 5. Beladung des RDG | Gemäß AA 20 „Beladung der Geräte für die Aufbereitung der Medizinprodukte“ |  |
| 6. Start des Aufbereitungsprogramms Programmname: |  |  |
| 7. Wischdesinfektion des RDG-Bedienfeldes |  |  |
| 8. Reinigung, Desinfektion, Spülung und Trocknung im RDG |  |  |
| 9. Entnahme der Instrumente aus dem RDG nach Programmende und erfolgter Abkühlzeit | Nach durchgeführter hygienischer Händedesinfektion und Anlegen der erforderlichen persönlichen Schutzausrüstung (z.B. Handschuhe) |  |
| 10. Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit | Gemäß AA 12 „Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit“ |  |
| 11. Pflege und Instandsetzung | Gemäß AA 13 „Pflege und Instandsetzung“ |  |
| 12. Funktionsprüfung | Gemäß AA 14 „Funktionsprüfung“ |  |
| 13. Freigabe und Chargendokumentation | Gemäß AA 17 „Freigabe und Chargendokumentation“ oder Formular „Fehlerbehandlung bei der Medizinprodukteaufbereitung“ |  |