| Arbeitsanweisung - AA 21 Behandlung von fabrikneuen, reparierten und ausgeliehenen Medizinprodukten |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Behandlung von fabrikneuen, reparierten und ausgeliehenen Medizinprodukten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts. |  |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |

Fabrikneue und reparierte Medizinprodukte:

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? |
| --- | --- | --- |
| 1. Entnahme der Instrumente aus der Originalverpackung | Dabei sind Schutzkappen und/oder Schutzfolien zu entfernen |  |
| 2. Vor der Anwendung müssen diese Instrumente aufbereitet werden | Fabrikneue und Instrumente aus Reparaturrücksendungen müssen vor der ersten Anwendung die gesamte Aufbereitung entsprechend derjenigen eines gebrauchten Instrumentes durchlaufen. Der Reinigungsschritt darf keinesfalls entfallen, da Rückstände auf Instrumenten, z. B. von Verpackungsmaterialien, oder überschüssige Pflegemittel bei der Sterilisation zu Flecken- und Belagsbildung führen können. Das Reinigungsergebnis ist durch eine Sichtkontrolle zu überprüfen. Die Instrumente müssen makroskopisch sauber sein. Fabrikneue Instrumente mit gering ausgeprägter Passivschicht können auf kritische Aufbereitungsbedingungen empfindlicher reagieren. | Die Angaben des Herstellers sind zu beachten. |
| 3. Lagerung | Fabrikneue Instrumente und Instrumente aus Reparaturrücksendungen dürfen ausschließlich in trockenen Räumen / Schränken bei Raumtemperatur gelagert werden. Andernfalls könnte z.B. durch Temperaturschwankungen innerhalb von Kunststoffverpackungen Kondensat entstehen, welches zu Korrosionsschäden führen kann. Instrumente dürfen auf keinen Fall in unmittelbarer Nähe von Chemikalien gelagert werden, die auf Grund ihrer Inhaltsstoffe korrosiv wirkende Dämpfe abgeben können (z.B. Aktivchlor). | Die Angaben des Herstellers sind zu beachten. |

Zusatzhinweise für bestimmte Instrumente (Quelle: Instrumentenaufbereitung in der Zahnarztpraxis – richtig gemacht, Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung (AKI), 4. Ausgabe, 2016):

Korrosionsbeständigkeit/Passivschicht:

Die Korrosionsbeständigkeit nichtrostender Stähle hängt primär von der Qualität und Dicke der Passivschicht ab. Die Passivschicht ist eine Chromoxid-Schicht, die vereinfacht dargestellt durch eine Reaktion mit dem Chrom-anteil der Stahllegierung (mind. 12 %) und dem Luftsauerstoff der Umgebung entsteht. Diese wird von der 
Oberflächenausführung des Produktes, matt oder hochglänzend, nicht beeinflusst. Für die Bildung und das Wachstum der Passivschicht nehmen im Einzelnen nachfolgend aufgeführte Faktoren Einfluss:

- die Werkstoffzusammensetzung/ -legierung

- der Gefügezustand, welcher durch die Wärmebehandlung, z. B. Schmieden, Härten, Anlassen, Schweißen, Löten, beeinflusst wird

- die Oberflächenbeschaffenheit, wie Rauigkeit und Sauberkeit

- die Handhabungs-/ Aufbereitungsbedingungen

- die Gebrauchsdauer und die Aufbereitungszyklen

Passivschichten sind gegenüber vielen chemischen Einflüssen äußerst resistent. Jede Passivschicht weist in Abhängigkeit von den oben genannten Faktoren mehr oder weniger kristallographische Besonderheiten auf.

Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre „Instrumentenaufbereitung in der Zahnarztpraxis - richtig 
gemacht“, Arbeitskreis Instrumentenaufbereitung (AKI), 4. Ausgabe, 2016.

Ausgeliehene Medizinprodukte (Leihinstrumente):

| Verfahrensschritte: | Wie bzw. womit? | Sonstiges? |
| --- | --- | --- |
| 1. Entnahme der Instrumente aus der Originalverpackung | Dabei sind Schutzkappen und/oder Schutzfolien zu entfernen |  |
| 2. Vor der Anwendung müssen diese Instrumente aufbereitet werden | Leihinstrumente müssen vor der ersten Anwendung den vollständigen Aufbereitungsprozess durchlaufen. Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass die Instrumente makroskopisch sauber sind, da Rückstände von Verpackungs-materialien oder überschüssigen Pflegemitteln bei der anschließenden Desinfektion und ggf. Sterilisation zu Flecken- und Belagsbildung führen könnten. | Die Angaben des Herstellers sind zu beachten. Im Rahmen der Aufbereitung ist zu prüfen, ob das Leihinstrumentarium mit den validierten Beladungs-konfigurationen der Praxis über-einstimmt (eventuell Rücksprache mit dem zuständigen Validierer). Auf den Freigabeprozess und die Chargendokumentation wird hingewiesen. |
| 3. Nach der Anwendung müssen die Instrumente aufbereitet werden. | Nach der Anwendung muss das Instrument den vollständigen Aufbereitungsprozess durchlaufen. Nach dem erfolgreichen Aufbereitungsprozess kann das Leihinstrumentarium an den Hersteller/Lieferanten zurück- gesendet werden. | Die Angaben des Herstellers sowie die mit dem Hersteller/Lieferanten vereinbarten Details sind zu beachten. |