## Slide 1
Unterweisungsmodul
Laser

## Slide 2
Aktuelle Online-Variante über die Homepage der LZK BW unter https://lzk-bw.de/  PRAXIS-Handbuch
PRAXIS-Handbuch der LZK BW
© LZK BW 03/2025

## Slide 3
Online-PRAXIS-Handbuch der LZK BW

## Slide 4
Unterweisungsinhalte - Beispiele
Rechtliche Grundlagen
Laserschutzbeauftragte/r
Betriebsanweisung
Chirurgie-Laser - Management
Aktive Medizinprodukte - Definition
Chirurgie-Laser - Bestandsverzeichnis
Chirurgie-Laser - Medizinproduktebuch
Aktive Medizinprodukte - STK und Wartung
Beauftragter für Medizinproduktesicherheit
…

## Slide 5
Laser - Chirurgie-Laser im Fokus
Bildquelle: Technische Regeln für Arbeitsstätten „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (ASR A1.3)

## Slide 6
Rechtliche Grundlagen
Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung (OStrV) und Technische Regeln zur OStrV
Laserklassen
Laserschutzbeauftragte
Schutzmaßnahmen
…

## Slide 7
Laserschutzbeauftragte/r
Vor der Aufnahme des Betriebs von Lasereinrichtungen der Klassen 3R, 3B und 4 hat die/der Praxisinhaber*in, sofern sie/er nicht selbst über die erforderlichen Fachkenntnisse verfügt, eine/n Laserschutzbeauftragte/n schriftlich zu bestellen.
Laser-Geräte haben keine behördliche Anzeigepflicht!
Der Laserschutzbeauftragte muss über die für seine Aufgaben erforderlichen Fachkenntnisse verfügen.
Die fachliche Qualifikation ist durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Lehrgang nachzuweisen und durch Fortbildungen auf aktuellem Stand zu halten.  Übergangsfrist für Laser-Sachkundekurse nach BGV B2: 31.12.2021  Fortbildung: Eintägig, alle 5 Jahre.

## Slide 8
Betriebsanweisung / Unterweisung
Betriebsanweisung:
Für den Betrieb eines Lasers (z. B. für die Klasse 3 B, 3 R oder 4) ist eine Betriebsanweisung bereit zu halten.
 Mitarbeiter-Unterweisung!

## Slide 9
Chirurgie-Laser - Management
Ein-/Unterweisung (Betriebsanweisung + Gebrauchsanweisung):
Einweisung: Vor Inbetriebnahme (wenn Anlage 1).
Unterweisung: Vor Arbeitsaufnahme + 1 x pro Jahr
Prüfpflichten:
Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) gemäß MPBetreibV.
Persönliche Schutzausrüstung (PSA):
Augenschutz (Laserschutzbrille - Wellenlänge).
Ggf. Schutzhandschuhe und Schutzkleidung.
Dokumentation:
Bestandsverzeichnis (aktiv + nicht-implantierbar)
Medizinproduktebuch (Anlage 1 der MPBetreibV)
CE-Kennzeichen (Richtlinie 93/42/EWG, Verordnung (EU) 2017/745):
Voraussetzung für die Verkehrsfähigkeit eines Medizinproduktes.

## Slide 10
Aktive Medizinprodukte - Definition
„Aktiv“ bedeutet beispielsweise „elektrisch betrieben“.
Beispiele für aktive Medizinprodukte: Behandlungseinheiten, HF-Chirurgiegeräte, RDG, Autoklav, Chirurgie- und Endo-Motoren, Pulverstrahlgeräte, UV-Lampen, Röntgengeräte.
Achtung: Eine Sonde oder ein Mundspiegel sind auch Medizin-produkte, aber nicht-aktive Medizinprodukte, da kein elektrischer Antrieb. Elektrogeräte (z.B. Kaffeemaschine, Waschmaschine) sind keine (aktiven) Medizinprodukte.
Bildquelle: Adobe Stock / Noorliana

## Slide 11
Bestandsverzeichnis und Medizinproduktebuch
Betrieb aktiver Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß den Anlagen 1 und 2 der MPBetreibV
Bestandsverzeichnis
Medizinproduktebuch

## Slide 12
- Lasergeräte der Klasse 3B, 3R oder 4 - Anästhesiegeräte - Nervenfunktionsgeräte (Pulpenprüfer) - Hochfrequenz-Chirurgiegeräte - Defibrillator
Bestandsverzeichnis
Betrieb aktiver Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß den Anlagen 1 und 2 der MPBetreibV
Bestandsverzeichnis
- Behandlungseinheit - Polymerisationslampe - Hochfrequenz-Chirurgiegerät (z.B. Elektrotom, Piezo) - Air-Flow-Gerät - Aufbereitungsgeräte
- Röntgengeräte

## Slide 13
- Lasergeräte der Klasse 3B, 3R oder 4 - Anästhesiegeräte - Nervenfunktionsgeräte (Pulpenprüfer) - Hochfrequenz-Chirurgiegeräte (z.B. Elektrotom, Piezo)
Medizinproduktebuch
Betrieb aktiver Medizinprodukte
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß den Anlagen 1 und 2 der MPBetreibV
Medizinproduktebuch

## Slide 14
Aktive Medizinprodukte - STK und Wartung?
Alle aktiven und nicht-implantierbaren Medizinprodukte gemäß der Anlage 1 der MPBetreibV
Medizinproduktebuch
STK-Intervall: Betreiber legt STK-Frist so fest, dass entsprechende Mängel rechtzeitig festgestellt werden können. Die STK ist jedoch spätestens alle zwei Jahre durchzuführen (Achtung: Hersteller legt einen Prüffrist < 2 Jahre fest). STK durch z. B. Medizintechniker (§ 5 MPBetreibV); Dokumentation in Form eines STK-Protokolls und Aufbewahrung mindestens bis zur nächsten STK.

## Slide 15
Exkurs - Meldung an das BfArM
Das „System für die Aufzeichnung von Vorkommnissen und die Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen und „Sicherheitskorrekturmaßnahmen im Feld“ gemäß EU-MDR und MPAMIV ist in einer Verfahrensanweisung zu beschreiben.
Meldung: Das Auftreten eines „mutmaßlich schwerwiegenden Vorkommnisses“ (z. B. Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; die vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person) ist an die zuständige Behörde (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)) zu melden.
Muster-Verfahrensanweisung im PRAXIS-Handbuch!

## Slide 16
Beauftragter für Medizinprodukte-sicherheit
Praxen mit regelmäßig mehr als 20 Beschäftigten haben sicherzustellen, dass eine sachkundige und zuverlässige Person mit medizinischer, naturwissenschaftlicher, pflegerischer, pharmazeutischer oder technischer Ausbildung als Beauftragter für Medizinproduktesicherheit (z.B. angestellte/r Zahnärztin/Zahnarzt) bestimmt ist.
  Funktions-E-Mail-Adresse des Beauftragten für die Medizinprodukte- sicherheit auf der Internetseite der Praxis.
Der Beauftragte für Medizinproduktesicherheit nimmt als zentrale Stelle in der Praxis Kontakt- und Koordinierungsaufgaben in einem Vorkommnis-Verfahren wahr.
Regelmäßig mehr als 20 Beschäftigte pro Praxis-Standort

## Slide 17
Achtung: Bitte nicht vergessen, das Thema „Laser“ in der Zahnarztpraxis bearbeiten Sie mit der Checkliste und der Gefährdungsbeurteilung (Dokumentation und Aktualisierung).