Betriebsanweisung für Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, die der DIN EN ISO 15883 entsprechen

Gerätenummer:		              Hersteller:				   Gerätetyp:

|  | Merkmal | Dokumentation durch | Dokumentation in |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentation der Eignung des RDG | Typprüfung (DIN EN 15883), Werks-prüfung | Hersteller (CE-Kennzeichnung) | Gerätehandbuch |
|  | Eignung für die konkret aufzubereitenden Medizinprodukte der Kategorie semikritisch A/B bzw. kritisch A/B |  |  |
|  | Erforderliche Zusatzausstattung z.B. für Medizinprodukte der Kategorie semikritisch bzw. kritisch B (z.B. spezielle Konnektoren/Düsen, Beladungswagen, …) |  |  |
| Dokumentation der Eignung des Aufstellungsortes und der Betriebsmittel beim Betreiber | Aufstellraum und Aufstellart (z.B. Frontbeladung, Durchlader) | Betreiber in Zusammenarbeit mit Dienstleister/Service-techniker, ggf. Validierer | z.B. Raumbuch, technische Dokumente |
|  | Umgebungsbedingungen/Lüftungstechnik (Ziel: Abführung von thermischen und chemischen Lasten; z.B. Wrasenabsaugung, Abluftführung) |  |  |
|  | Elektrische Versorgung |  |  |
|  | Wasserversorgung, Abwasser (Ziel: ausreichende Wasserversorgung, störungsfreie Entwässerung) |  |  |
|  | Wasserqualität (z.B. Trinkwasser, VE-Wasser) |  |  |
|  | Abstimmung der eingesetzten Prozesschemikalien auf den Aufbereitungsprozess im RDG: - Prozesstemperaturen - pH-Wert, Wasserhärte - Materialverträglichkeit | Betreiber, gem. Angaben des Herstellers der vorgesehenen Prozesschemikalien | Produktmerk-blätter, Sicherheitsdaten-blätter, Betriebsanweisun-gen/Arbeitsan-weisungen |
|  | Abnahmeprüfung: Installationsqualifikation (IQ) - Übereinstimmung Bestell- und Lieferumfang - Ordnungsgemäße Installation - Prüfung der Anschlüsse, Medienversorgung u. –qualität, Einhaltung der Vorschriften aus dem Installationsplan - Leerkammerprüfung - Probelauf mit Testbeladung - Überprüfung der sicherheitstechnischen Einrichtungen - Übergabe der Gebrauchs- und Wartungsanweisung - Einweisung in die Bedienung des Geräts und Verhalten bei Störungen - Installations- und Übergabeprotokoll Betriebsqualifikation (OQ) - Betriebsbedingungen und Betriebsmittel während der Prüfung - Positionierung der Sensoren - Desinfektionsbedingungen (Eignung des Beladungsträgers und der | Betreiber in Zusammenarbeit mit Hersteller (Hilfreich sind ggf. Checklisten der DGKH-DGSV-AKI-Leitlinien z.B. Liste 4/ Installationsqualifika-tion, Listen 5 u. 6/ Betriebsqualifikation | Betreiberdoku-ment, Bedienungsanleitung/ Gebrauchsanwei-sung, Gerätehandbuch |
|  | Merkmal | Dokumentation durch | Dokumentation in |
|  | Beladung, Funktion der Temperatur-steuerung) - Türen und Verriegelung - Chemikaliendosierung - Wasserqualität - Prüfung des freien Ablaufs der Rohrleitungen - Prüfung der Kalibrierung der Messgeräte - Korrektheit des Prozessablaufes - Reproduzierbarkeit - Störungsanzeige | Betreiber in Zusammenarbeit mit Hersteller (Hilfreich sind ggf. Checklisten der DGKH-DGSV-AKI-Leitlinien z.B. Liste 4/ Installationsqualifika-tion, Listen 5 u. 6/ Betriebsqualifikation | Betreiberdoku-ment, Bedienungsanleitung/ Gebrauchsanweisung, Gerätehandbuch |
| Dokumentation der Leistung des RDG sowie der Unterweisung des mit der Bedienung betrauten Personals im sachgerechten Betrieb des RDG | Gebrauchsanleitung | Hersteller | Gebrauchs-anleitung |
|  | Übersicht und Risikoeinstufung der aufzubereitenden MP gem. Ziffer 1.2.1 der KRINKO-BfArM-Empfehlung | Betreiber | Betreiberdokument |
|  | Darstellung der zur Anwendung kommenden Medizinprodukte/Konfigurationen: Beschreibung aller anwendungsrelevanten Beladungskonfigurationen und Benennung der am schwierigsten zu reinigenden und zu desinfizierenden MP (mit entsprechender Begründung) | Betreiber unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, ggf. Validierer | Betreiberdokument mit Fotos |
|  | Hinweise zum maximalen Zeitraum zwischen Ende der Anwendung und Beginn des Reinigungsprozesses | Betreiber | Betreiberdokument |
|  | Eignung der Betriebsparameter: Leistungsqualifikation (PQ) - Auflistung von Beladungsmustern mit Zuordnung zu den geprüften RD-Programmen - Betriebsbedingungen und Betriebsmittel während der Prüfung - Funktion des Sprühsystems - Ggf. Aufzeichnungen des Spüldrucks - Positionierung der Sensoren - Wirksamkeit der Reinigung1 (Prüf- und Realbeladung einschließlich Kammerwände, Beladungsträger, Boiler, Tanks) - Wirksamkeit der Trocknung1 - Prozessrückstände - Chemikaliendosierung 1 Alternativ: Beleg der Leistungsfähigkeit für spezifische Beladungen/Konfigurationen und Gerätetypen durch ein anerkanntes Prüflabor mit Beleg der Äquivalenz der konkreten Beladungen und Angabe geeigneter Prüfkörper | Betreiber unter Bezug auf den Validierungsbericht | Betreiberdokument |
|  | Festlegung für die Kontrollen im laufenden Betrieb: - Ggf. Auswahl eines geeigneten Prüfkörpers: Flächen-, Spalt-, Lumenprüfkörper - Häufigkeit des Einsatzes von Prüfkörpern (bei stabilem Prozessablauf, bei Beanstandungen), | Betreiber unter Bezug auf den Validierungsbericht | Betreiberdokument |
|  | Merkmal | Dokumentation durch | Dokumentation in |
|  | - bei Betriebsstörungen) - Verfahren zur Bestätigung des Reinigungserfolgs, Restproteinbestimmung (ausreichend empfindliche Methodik festlegen) | Betreiber unter Bezug auf den Validierungsbericht | Betreiberdokument |
|  | Regelmäßige Unterweisung des mit der Bedienung betrauten Personals | Betreiber | Schulungs-dokument (Schulungsinhalt, Teilnehmer, Unterrichtender) |
|  | Instandhaltung: Wartung, ggf. Instandsetzung und erneute Leistungsqualifikation aus besonderem Anlass | Hersteller bzw. Dienstleister, Betreiber | Gerätehandbuch (Abschnitt Wartungs- und Reparaturdokumentation) |
| Arbeitstägliche Prüfungen | Sichtprüfung (z.B. Kammer, Spülarme, Konnektoren, Dichtungen, Siebe) | Betreiber gemäß Herstellerangaben | Prüfprotokoll und Checkliste |
|  | Funktionsprüfung beweglicher Teile |  |  |
|  | Füllungszustand Chemikalienbehälter, täglicher Verbrauch |  |  |
|  | ggf. weitere Prüfungen, resultierend aus den Validierungsergebnissen |  |  |
| Chargenbezogene Prüfungen | Übereinstimmung der Beladung mit durch Validierung vorgegebener Konfiguration | Betreiber | Chargenprotokoll und Freigabe-protokoll |
|  | Eignung des angewendeten Programms |  |  |
|  | Dokumentation der relevanten Prozessparameter: - Chemikaliendosierung - Prozessablauf (zeitlich) - Prozesstemperaturen - ggf. Spüldruck (Gewährleistung der Durchspülung) |  |  |
|  | Sichtprüfung des Behandlungsguts: - Sauberkeit (ggf. unter Bezug auf einen Reinigungsindikator, z.B. bei kritisch B-Medizinprodukten) - Unversehrtheit - Trocknung, Restfeuchte |  |  |
| Freigabe | Autorisierungsliste: - Grundlage der Autorisierung - Liste der autorisierten Personen | Betreiber | Qualifikationsnachweise, Namensliste |
|  | Freigabekriterien (s. auch Prüfungen oben) | Betreiber | Freigabeprotokoll |
|  | Vorgehen und ggf. Begründung für Freigabe bei Abweichungen vom regelhaften Prozessverlauf | Betreiber | Freigabeprotokoll |
| Periodische Prüfungen und Vorgehen bei Abweichungen vom regelhaften Prozessverlauf und relevanten Rahmenbedingungen | Festlegung der Fälligkeit periodischer Prüfungen (erneute Leistungsbeurteilung, siehe Leistungsqualifikation), ggf. Koordination mit Wartung. Bei der Festlegung von Prüfintervallen ist auch die Stabilität der Prozesse in der Vergangenheit zu berücksichtigen. | Betreiber und Validierer unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, ggf. unter Hinzuziehung des Hygienikers | Validierungsbericht |
|  | Prüfungsumfang |  |  |

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |