Manuelle Reinigung und Desinfektion von Übertragungsinstrumenten 
der Einstufung „Semikritisch B“ in der Zahnarztpraxis

1.	Grundsätzlich ist sowohl die äußere als auch die innere Aufbereitung (Reinigung und Desinfektion) von Übertragungsinstrumenten nach jedem Einsatz am Patienten notwendig.

2.	Folgende Informationen der Hersteller der Übertragungsinstrumente müssen in der Praxis schriftlich vorliegen:

- Aufbereitungshinweise (manuelle und maschinelle),

- Freigabe einer manuellen Aufbereitung und

- Material- und funktionstechnische Freigabe der Hersteller obiger Medizinprodukte für den 
geplanten Einsatz von Reinigungs- und Desinfektionsprodukten (z. B. Sprays).

3.	Die Verfahrens- und Gebrauchsanweisung des Herstellers der Reinigungs- und Desinfektions-produkte (inkl. deren dazugehöriger unabhängiger Gutachten von akkreditierten Prüflaboratorien) müssen vorliegen (Nachweis der Wirkung der manuellen chemischen Desinfektion als zuverlässiges Verfahren). Die Angaben in der Verfahrens- und Gebrauchsanweisung des Herstellers der Reinigungs- und Desinfektionsprodukte sind stets zu beachten, auch z. B. im Hinblick auf die zum Einsatz kommenden Produkt-Adapter.

4.	Auf der Grundlage der Hersteller-Informationen über die eingesetzten Übertragungsinstrumente sowie auf der Verfahrens- und Gebrauchsanweisung des Herstellers der Reinigungs- und 
Desinfektionsprodukte muss eine praxisindividuelle Arbeitsanweisung entworfen werden.

5.	Sind die Voraussetzungen unter den Punkten 1 - 4 erfüllt, kann auf diese Art und Weise eine 
manuelle Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch B“ durchgeführt 
werden. Die Verfahren der manuellen chemischen Desinfektion müssen nachweislich bakterizid, fungizid und viruzid sein. Das zum Einsatz kommende Desinfektionsmittel muss ein Instrumentendesinfektionsmittel mit der Deklaration „viruzid“ gemäß der Stellungnahme von RKI, DVV, GfV und VAH „Prüfung und Deklaration der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegen Viren zur Anwendung im human-medizinischen Bereich“ (2017) sein. Entscheidend für die manuelle Aufbereitung ist die Anerkennung und Freigabe des manuellen Aufbereitungsverfahrens durch die zuständigen Aufsichtsbehörden in Baden-Württemberg. Sollte es in der Erfüllung von Punkt 3 Schwierigkeiten im Nachweis der Wirkung der manuellen chemischen Desinfektion als zuverlässiges Verfahren durch den Spraydosen-Hersteller geben, kann auf eine unverpackte thermische Behandlung (Dampfdesinfektion) im Autoklav zurück gegriffen werden.

6.	In der Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten spielt auch die Pflege / Ölung eine entscheidende Rolle, bitte hierzu die Angaben des Instrumentenherstellers beachten (v. a. in Bezug auf das zum Einsatz kommende Pflege-Ölprodukt und dessen Eigenschaften).

Ihre

LZK-Geschäftsstelle