| Arbeitsanweisung – AA 08-1 Manuelle Reinigung und maschinelle Desinfektion von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch B“ |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Manuelle Reinigung und maschinelle thermische Desinfektion im Dampf-Kleinsterilisator von Medizinprodukten der Einstufung „Semikritisch B“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Gewährleistung eines validen Aufbereitungsprozesses und einer sicheren erneuten Anwendung des Medizinprodukts |  |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |  | Datum: |  |

| Verfahrensschritte: | Praxistipp und zu individualisierende Standardarbeitsanweisung: | Zone/ Bereich: |
| --- | --- | --- |
| 1. Vorbehandlung | Gemäß AA 01 „Vorbehandlung“ |  |
| 2.1 Sammeln (Trockenentsorgung) | Gemäß AA 02-1 „Trockenentsorgung“ |  |
| 2.2 Sammeln (Nassentsorgung) | Gemäß AA 02-2 „Nassentsorgung“ |  |
| 3. Transport | Gemäß AA 03 „Transport“ |  |
| 4. Ggf. Zerlegen | Gemäß AA 04 „Zerlegen“ |  |
| 5. Reinigung 5.1 Mechanische Außenreinigung mit Wasser unter Zuhilfenahme einer Nylonbürste um anhaftende Verschmutzungen unter ständigem Drehen des Instrumentes vollständig zu entfernen | Auf die entsprechende persönliche Schutzausrüstung (z. B. Hand-, Augen- und Mund-Nasen-Schutz) ist zu achten. |  |
| 5.2 Innenreinigung mit einem Spraydosenprodukt. Bei diesen Spraydosenprodukten sind die Verfahrensanweisung (z. B. Einwirkzeiten) und der Einsatz der Instrumentenadapter des Produktherstellers entscheidend. Produkt: Einwirkzeit: | Angaben des Instrumentenherstellers über die Aufbereitung sind einzuholen und zu beachten. Die Angaben des Instrumenten- und Produktherstellers in punkto Materialverträglichkeit sind zu beachten (Material- und funktionstechnische Freigaben). Beachten Sie hierzu das Merkblatt „Manuelle Reinigung und Desinfektion von Übertragungsinstrumenten der Einstufung „Semikritisch B“ der LZK BW. |  |
| 6. Spülung und Trocknung | Gemäß AA 11 „Spülung und Trocknung“ |  |
| 7. Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit | Gemäß AA 12 „Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit“ | unrein / rein: „Pflege-bereich“ |
| 8. Pflege und Instandsetzung | Gemäß AA 13 „Pflege und Instandsetzung“ |  |
| 9. Funktionsprüfung | Gemäß AA 14 „Funktionsprüfung“ |  |
| 10. Beladung des Dampf-Kleinsterilisators | Gemäß AA 20 „Beladung der Geräte für die Aufbereitung der Medizinprodukte“ |  |
| 11. Start des Aufbereitungsprogramms Programmname: |  |  |
| 12. Thermische Desinfektion im Dampf-Kleinsterilisator |  |  |
| 13. Entnahme der Instrumente aus dem Dampf-Kleinsterilisator nach Programmende und erfolgter Abkühlzeit |  |  |
| 14. Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit | Gemäß AA 12 „Prüfung auf Sauberkeit und Unversehrtheit“ |  |
| 15. Funktionsprüfung | Gemäß AA 14 „Funktionsprüfung“ |  |
| 16. Freigabe und Chargendokumentation | Gemäß AA 17 „Freigabe und Chargendokumentation“ oder Formular „Fehlerbehandlung bei der Medizinprodukteaufbereitung“ |  |