| Arbeitsanweisung – AA 27 Vorgehen bei Abweichungen vom korrekten Prozessablauf im Dampf-Kleinsterilisator (Fehlermanagement) |  |  |  |  | Praxis: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tätigkeit: Vorgehen bei Abweichungen vom korrekten Prozessablauf |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Geltungsbereich: Aufbereitungsbereich/-raum |  |  |  |  |  | Ziel/e: Fehler erkennen, dokumentieren, analysieren mit dem Ziel Verbesserungen zu generieren |  |  |  |
| Wer? Alle mit der Instrumentenaufbereitung betrauten Personen |  |  |  |  |  |  | Versions-Nr.: |  |  |
|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  |  |  | QM-Beauftragte |  | Praxisinhaber/in |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Geprüft von: |  |  |  | Freigegeben von: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  | Datum: |  |

| Welche Abweichungen kommen vor? | Wie gehe ich vor? | Was ist danach zu tun? |
| --- | --- | --- |
| 1. Gerät meldet eine Störung | - Störung anhand der Gebrauchs- anweisung beseitigen - Gerätehersteller kontaktieren - etc. | Prozess / Programmablauf muss wiederholt und der Fehler dokumentiert werden |
| 2. Die Sterilgutverpackung ist nach der Sterilisation aufgeplatzt bzw. Siegelnaht hat sich (teil-)geöffnet | - Siegelnaht-Kriterien nochmals kontrollieren - Einschweißgerät überprüfen (z.B. Siegeltemperatur, Siegelzeit und Anpressdruck) - etc. | Medizinprodukt wird erneut verpackt und sterilisiert und der Fehler dokumentiert |
| 3. Restwasser bzw. Ölrückstände auf den verpackten Medizin-produkten bzw. auf der Sterilgutverpackung | - Kontrolle der manuellen Ölung bzw. Einstellung der maschinellen Ölung - Beladung kontrollieren (Beladungs-muster eingehalten?) - etc. | Medizinprodukt wird erneut verpackt, dann sterilisiert und der Fehler dokumentiert |
| 4. Kein ordnungsgemäßer Farbumschlag der Chargenkontrolle | - Prozessparameter kontrollieren - Gerätehersteller kontaktieren - etc. | Medizinprodukt wird erneut verpackt, dann sterilisiert und der Fehler dokumentiert |

Dokumentation von festgestellten Abweichungen bzw. Fehlern in der Aufbereitung von Medizinprodukten:

Muster-Formular für die Abweichungs-/Fehlerdokumentation „Dokumentation der Fehlerbehandlung bei der Medizinprodukteaufbereitung“