- Orientierungshilfe

- Reinigungs- und 
Desinfektionsgeräte

der

Landeszahnärztekammer

Baden-Württemberg

HERAUSGEBER

Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg

- Körperschaft des öffentlichen Rechts -

Albstadtweg 9, 70567 Stuttgart

Telefon: 0711 / 2 28 45 – 0

Telefax: 0711 / 2 28 45 – 40

E-Mail: info@lzk-bw.de

Internet: www.lzk-bw.de

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle Rechte vorbehalten. Copyright Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg.

Nachdruck, Vervielfältigung, Speicherung auf Datenträgern oder Verbreitung mittels elektronischer Systeme – auch auszugsweise – nur mit Zustimmung der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg.

STAND

Dezember 2016, 4. Auflage

Letzte Überarbeitung: 10/2021

IMPRESSUM

Die Rechte an den Inhalten der folgenden Orientierungshilfe „Reinigungs- und 
Desinfektionsgeräte“ liegen bei folgendem Urheber:

Zahnärztekammer Westfalen-Lippe

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Auf der Horst 29

48147 Münster

Die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe hat als Urheber der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg die Veröffentlichung der Inhalte der folgenden Orientierungshilfe „Reinigungs- und Desinfektionsgeräte“ genehmigt.

Vorwort

Die Hygiene in der zahnärztlichen Praxis dient, wie im gesamten Gesundheitswesen, der Prävention von Infektionen bei Patienten, Behandlungsteam und Dritten.

Das Hygienemanagement ist dabei zentraler Bestandteil des praxisindividuellen Qualitätsmanagements. Das PRAXIS-Handbuch der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg beinhaltet als wichtigen Baustein der zahnärztlichen Qualitätssicherung den Leitfaden 
„Hygiene und Medizinprodukte-Aufbereitung“ sowie eine große Zahl vorgefertigter 
Musterformulare, die auf die Praxisbegebenheiten angepasst werden können.

Gemäß § 23 des Infektionsschutzgesetzes haben die „Leiter" von Zahnarztpraxen sicherzustellen, dass der aktuelle Stand der Hygiene in der Medizin eingehalten wird. In der Medizinproduktebetreiberverordnung (§ 8) heißt es bezüglich der Instrumentenaufbereitung: Eine ordnungsgemäße Aufbereitung … wird vermutet, wenn die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert Koch-Institut und des Bundesinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte zu den „Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten“ beachtet wird.

Diese, im Oktober 2012 veröffentlichte KRINKO-/BfArM-Empfehlung hebt die Bedeutung 
validierter maschineller Aufbereitungsprozesse, insbesondere auch bei der Reinigung und der Desinfektion von Medizinprodukten hervor.

Manuelle Verfahren zur Aufbereitung von Instrumenten sind danach in vielen Fällen deutlich erschwert, für chirurgische Instrumente mit schwer zugänglichen Hohlräumen oder 
komplexen Oberflächen („Kritisch B“) nicht mehr praktikabel.

Der Praxisinhaber, der seine bestehenden Aufbereitungsgeräte einer fachlichen Betrachtung unterziehen oder aber Neue kaufen möchte, steht vor der Aufgabe, diese Aufbereitungs-geräte im Hinblick auf die praxisindividuellen Gegebenheiten sowie die gestellten 
Anforderungen zu prüfen. Gerade die Bewertung der fachlichen und rechtlichen Anforderungen auf der einen und der Angebotsvielfalt von Dentalhandel und -industrie auf der anderen Seite, ist sehr schwierig.

Diese Orientierungshilfe soll Ihnen dabei helfen, erhebt jedoch keinesfalls den Anspruch den kompletten Markt abbilden zu können.

Stuttgart, im Dezember 2016

gez.	gez.

Dr. Udo Lenke	Dr. Norbert Struß

Präsident der 	Referent für Praxisführung der

Landeszahnärztekammer	Landeszahnärztekammer

Baden-Württemberg	Baden-Württemberg

Inhalt

1.	Validierung manueller/maschineller Verfahren - Anforderungen

2.	„Prüfsteine“ (maschinelle Reinigungs- und Desinfektionsgeräte)

3.	Auf dem Markt befindliche Reinigungs- und Desinfektionsgeräte zur 
Aufbereitung von Medizinprodukten

3.1	Normenkonforme Universalgeräte (DIN EN ISO 15883-1/-2)

3.1.1 Untertischgerät - Miele RDG PG 85x1 („Thermodesinfektor“)

3.1.2 Auftischgerät - Miele RDG PWD 8531 („Thermodesinfektor“)

Stand-/Untertischgerät - Miele RDG PWD 8532 („Thermodesinfektor“)

3.1.3 Untertischgerät - Melag RDG Melatherm 10 („Thermodesinfektor“)

3.1.4 Untertischgerät - SciCan RDG Hydrim M2 G4 („Thermodesinfektor“)

3.1.5 Auftischgerät - SciCan RDG Hydrim C61w G4 („Thermodesinfektor“)

3.1.6 Stand-/Untertischgerät - IC Medical RDG HYG 5 - Fachrichtung

Zahnheilkunde („Thermodesinfektor“)

3.1.7 Stand-/Untertischgerät - Euronda Eurosafe 60 („Thermodesinfektor“)

3.1.8 Auftischgerät - Dentsply Sirona DAC Universal

3.2 Spezialgeräte

3.2.1 NSK iCare+

3.2.2 SciCan Statmatic Smart

3.2.3 Sirona DAC UNIVERSAL

4.	Kostenvergleich bei Anschaffung eines RDG

5.	Musterschreiben - Anfrage beim Kauf eines Reinigungs- und Desinfektions-gerätes

1. Validierung manueller/maschineller Verfahren - Anforderungen

Sehr häufig hört man, dass „unser Sterilisator“ oder „unser Thermodesinfektor“ validiert ist. Diese Aussagen sind nicht korrekt. Eine Validierung bezieht sich immer auf einen Prozess und nicht auf ein einzelnes Gerät. Korrekt wäre, dass der Sterilisationsprozess unter 
Verwendung des Sterilisators xy oder der Reinigungs- und Desinfektionsprozess unter Verwendung des Reinigungs- und Desinfektionsgerätes (umgangssprachlich auch Thermodesinfektor genannt) validiert ist. Der entscheidende Unterschied ist, dass das Gerät allein nur einen kleinen, allerdings auch wichtigen Teilaspekt des Prozesses und somit der Validierung darstellt.

Die Validierung eines Reinigungs- und Desinfektionsprozesses umfasst in der Regel, neben den reinen Praxisdaten, mindestens die nachfolgenden Schritte:

- Prüfung der baulich technischen Bedingungen beim Betreiber (Zeichnungen, Fotos)

- Prüfung der organisatorischen Voraussetzungen beim Betreiber

- Beschreibung der verwendeten Prüfmethoden

(Temperatur, Dosiermengenüberwachung, pH-Wert, Reinigungsleistung, Härteprüfung des letzten Spülwassers, Leitfähigkeitsprüfung des letzten Spülwassers)

- Prüfung der Aufstellungsdokumentation beim Betreiber (Installationsqualifikation)

- Durchführung einer Sichtkontrolle (Betriebsqualifikation)

- Durchführung einer Funktionsprüfung (Betriebsqualifikation)

- Festlegung der verwendeten Programme, damit diese in der Validierung berücksichtigt werden können (Betriebsqualifikation)

- Prüfung und Dokumentation der verwendeten Prozesschemikalien (Betriebsqualifikation)

- Beschreibung der verwendeten Beladung(en) (Leistungsqualifikation)

- Beschreibung der verwendeten Programme (Leistungsqualifikation)

- Auswertung der Prüfläufe (Vergleich der technischen Soll-Werte mit den IST-Werten) (Leistungsqualifikation)

- Überprüfung des Prozesswassers (Leistungsqualifikation)

- Dokumentation der Routinekontrollen und Routinetätigkeiten des Betreibers

- Qualifikationsnachweis des Prüfers

- Qualifikationsnachweis der verwendeten Prüfmittel

Die Validierung eines Sterilisationsprozesses umfasst in der Regel, neben den reinen 
Praxisdaten, mindestens die nachfolgenden Schritte:

- Prüfung der baulich technischen Bedingungen beim Betreiber (Zeichnungen, Fotos)

- Prüfung der organisatorischen Voraussetzungen beim Betreiber

- Beschreibung der verwendeten Prüfmethoden

(Temperatur, Druck, Leerchargen, Trocknung, Umgebungsparameter, Leitfähigkeit des Speisewassers)

- Prüfung der Aufstellungsdokumentation beim Betreiber (Installationsqualifikation)

- Durchführung einer Sichtkontrolle (Betriebsqualifikation)

- Durchführung einer Funktionsprüfung (Betriebsqualifikation)

- Festlegung der verwendeten Programme, damit diese in der Validierung berücksichtigt werden können (Betriebsqualifikation)

- Prüfung und Dokumentation der verwendeten Prozesschemikalien (Betriebsqualifikation)

- Beschreibung der verwendeten Beladung(en) (Leistungsqualifikation)

- Beschreibung der verwendeten Programme (Leistungsqualifikation)

- Auswertung der Prüfläufe (Vergleich der technischen Soll-Werte mit den IST-Werten) (Leistungsqualifikation)

- Dokumentation der Routinekontrollen und Routinetätigkeiten des Betreibers

- Qualifikationsnachweis des Prüfers

- Qualifikationsnachweis der verwendeten Prüfmittel

Die eigentliche technische Prüfung – auch Leistungsüberprüfung genannt – (Reproduzierbarkeit [Stabilität] der Durchläufe, Abgleich der durch Normen oder ggf. Vorgaben des Geräteherstellers gegebenen Verfahrensparameter mit den Realwerten, messtechnische [semiquantitative] Überprüfung der Reinigungsleistung beim RDG) bildet somit nur einen kleinen Teil des Prüfungsumfangs ab.

Jede Veränderung der Rahmenparameter löst zumindest erst einmal eine dokumentierte Bewertung der Veränderung - durch den Betreiber - aus. Aufgrund dieser Bewertung kann es zu einer erneuten Teil- oder Vollvalidierung kommen. Für die Validierung manueller Prozesse gibt es keine Normen (wie für den Reinigungs- und Desinfektionsprozess oder Sterilisationsprozess), auf die man zurückgreifen kann. Von daher kann man für diese Validierung nur Parallelen zu den Normen ziehen. Daraus ist abzuleiten, wie aufwändig ein stets reproduzierbares manuelles Verfahren wäre. Wegen der zu erwartenden größeren Streuung der menschlichen Leistung fordern die Aufsichtsbehörden eine engmaschigere Leistungsüberprüfung als bei maschinellen Verfahren. Daraus ergibt sich eine kostenaufwendige und komplexe Qualitätssicherung, die schnell eine Praxisorganisation an ihre Grenzen führen kann.

2. „Prüfsteine“ (maschinelle Reinigungs- und Desinfektionsgeräte)

Geräte sollten, auch abhängig von den Medizinprodukten, welche die Praxis aufbereiten möchte, bestimmte Leistungsanforderungen erfüllen:

- Innenreinigung

- Außenreinigung

- Innendesinfektion

- Außendesinfektion

- Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation

- Erprobte Validierbarkeit der Prozesse vor Ort (nach den einschlägigen Normen)

Bei beabsichtigter Aufbereitung von Medizinprodukten der Einstufung „Kritisch B“:

- Adapter für Ultraschall-/ZEG-Spitzen (als Hohlkörper, für die subgingivale Behandlung)

- Adapter für chirurgische Sauger

- Adapter für Hand- und Winkelstücke

- … etc.

Nützlich:

- Automatische Drehzahlkontrolle der Spülarme

- Automatische Spüldruckkontrolle

- Siebüberwachung in der Waschkammer

- Aktive Trocknung

- … etc.

Grundsätzlich geht ein Betreiber davon aus, dass Geräte, die ihm auf dem Markt angeboten werden, alle Vorgaben für einen ordnungsgemäßen Betrieb erfüllen. Üblicherweise wird 
darunter verstanden, dass das Gerät gekauft, aufgestellt und sofort betrieben werden kann. Leider wird darüber gerne die Validierung des gerade installierten Prozesses vergessen.

Was unter einer Validierung zu verstehen ist, wurde oben schon kurz beschrieben. Daraus ergeben sich für die Praxis einige Prüfpositionen zur Abschätzung des Aufwandes für die korrekte Inbetriebnahme und den weiteren Betrieb:

- Wie ist der bestimmungsgemäße Gebrauch in dem zugehörigen Benutzerhandbuch 
definiert, ggf. unter Berücksichtigung von Ergänzungen oder Erweiterungen?

- Ist das Gerät laut beiliegender Dokumentation CE-konform?

- Welche Betriebsmedien werden benötigt und sind diese an meinem vorgesehenen 
Betriebsort auch vorhanden/bereitstellbar (Strom 230V/400V, Druckluft, Frischwasser bestimmter Qualität, Abwasser, sonstige Betriebsmedien, etc.)?

- Jeder Aufbereitungsprozess muss validiert sein: Ist eine Validierung in der Praxis 
möglich?

Was ist sonst noch zu beachten?

- Wie marktbeständig ist der Anbieter (finanziell gesund, Ersatzteile auch nach Jahren noch lieferbar, Marktanteil, Verbreitung im Fachhandel)?

- Gibt es Erfahrungswerte über den Betrieb dieses Gerätes von anderen Praxen?

- Wie wird die Wartung oder Reparatur abgewickelt? Wie dicht ist das unterstützende Händlernetz?

Stand der nachfolgenden Recherche: April 2019

3. Auf dem Markt befindliche Reinigungs- und Desinfektionsgeräte zur Aufbereitung von Medizinprodukten

Für die maschinelle Aufbereitung von Dentalinstrumenten (Medizinprodukten) werden als Universalgeräte sehr häufig Reinigungs- und Desinfektionsgeräte (RDG) eingesetzt. Umgangssprachlich werden sie auch „Thermodesinfektoren“ genannt. Nachfolgend ein paar „Steckbriefe“ zu aktuell in unserem Kammergebiet verwendeten Geräten.

Diese Auflistung stellt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, noch ist sie in irgendeiner 
Weise als Wertung einzelner Geräte zu sehen. Sie soll lediglich einen Einstieg der praxis-individuellen Recherche für die Entscheidungsfindung bei der Anschaffung von Aufbereitungsgeräten erleichtern:

- 3.1 Normenkonforme Universalgeräte (DIN EN ISO 15883-1/-2)

- 3.1.1 Untertischgerät – Miele RDG PG 85x1 („Thermodesinfektor“)

- Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Firma Miele

Informationen des Herstellers: 85x1

https://www.miele.de/professional/produktauswahl-thermo-desinfektoren-503.htm#_775701

Ausgelobter Leistungsumfang 
(bestimmungsgemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		ja
Innendesinfektion: 		ja
Außendesinfektion: 		ja
Innenpflege (Öl):		nein

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			nein
Elektrizität:			ja, 230V oder 400V
Wasser:			ja
Abwasser:			ja

Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation:

An die vorhandene RS232-Schnittstelle oder wahlweise Ethernetschnittstelle können z.B. Drucker, Dokumentationssoftware, USB-Adapter, Memory-Sticks, Speicherkarten 
angeschlossen werden.

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist 
erprobt möglich.

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

- 3.1.2 Auftischgerät – Miele RDG PWD 8531 („Thermodesinfektor“)

- Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Firma Miele

Informationen des Herstellers:

https://www.miele.de/professional/saubere-leistung-kleiner-1740.htm

Ausgelobter Leistungsumfang 
(bestimmungsgemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		ja
Innendesinfektion: 		ja
Außendesinfektion: 		ja
Innenpflege (Öl):		nein

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			nein
Elektrizität:			ja, AC 230 V (50 Hz, inkl. Schuko-Stecker)
Wasser:			ja
Abwasser:			ja

Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation:

Die Prozessdokumentation erfolgt wahlweise über die Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder über die Ausgabe an einen Drucker. Darüber hinaus verfügen die Geräte über einen internen Speicher, in dem bis zu 200 Zyklen als Backup gespeichert werden. Die über die RS232-Schnittstelle übermittelten Daten können mithilfe handels-üblicher, zusätzlicher IT-Komponenten auf weitere Kommunikationsstandards wie Ethernet, Wifi oder USB erweitert werden.

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist 
erprobt möglich.

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

- Stand-/Untertischgerät mit Deckel – Miele RDG PWD 8532 („Thermodesinfektor“)

- Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Firma Miele

Informationen des Herstellers:

https://www.miele.de/professional/thermo-desinfektoren-504.htm?mat=10957510&name=PWD_8532_[WS_DSN_IMS_DWC]

Ausgelobter Leistungsumfang 
(bestimmungsgemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		ja
Innendesinfektion: 		ja
Außendesinfektion: 		ja
Innenpflege (Öl):		nein

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			nein
Elektrizität:			ja, AC 230 V (50 Hz, inkl. Schuko-Stecker)
Wasser:			ja
Abwasser:			ja

Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation:

Die Prozessdokumentation erfolgt wahlweise über die Weitergabe der Prozessdaten an eine Dokumentationssoftware oder über die Ausgabe an einen Drucker. Darüber hinaus verfügen die Geräte über einen internen Speicher, in dem bis zu 200 Zyklen als Backup gespeichert werden. Die über die RS232-Schnittstelle übermittelten Daten können mithilfe handels-üblicher, zusätzlicher IT-Komponenten auf weitere Kommunikationsstandards wie Ethernet, Wifi oder USB erweitert werden.

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist 
erprobt möglich.

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

3.1.3 Untertischgerät – Melag RDG Melatherm 10 („Thermodesinfektor“)

Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Firma Melag

Informationen des Herstellers:

http://www.melag.de/produkte/reinigung-amp-desinfektion/melatherm/

Ausgelobter Leistungsumfang

(bestimmungsgemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		ja
Innendesinfektion: 		ja
Außendesinfektion: 		ja
Innenpflege (Öl):		nein

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			nein
Elektrizität:			ja, 230V oder 400V
Wasser:			ja
Abwasser:			ja

Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation:

An die vorhandene Ethernetschnittstelle können z.B. Drucker, Dokumentationssoftware, USB-Adapter, Memory-Sticks, Speicherkarten angeschlossen werden.

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist 
erprobt möglich.

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

3.1.4 Untertischgerät – SciCan RDG Hydrim M2 G4 („Thermodesinfektor“)

Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Firma SciCan

Informationen des Herstellers:

http://www.scican.de.com/hydrim-g4-m2

Ausgelobter Leistungsumfang (bestimmungs-gemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		ja
Innendesinfektion: 		ja
Außendesinfektion: 		ja
Innenpflege (Öl):		nein

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			nein
Elektrizität:			ja, 230V
Wasser:			ja
Abwasser:			ja

Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation:

Über den USB-Anschluss kann die Zyklen-Historie manuell ausgelesen werden. Der 
Ethernet-Anschluss ermöglicht die Anbindung an das Praxisnetzwerk. Die serielle 
RS232-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen, externen Druckers.

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist 
erprobt möglich.

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

3.1.5 Auftischgerät – SciCan RDG HYDRIM C61w G4 („Thermodesinfektor“)

Bildquelle: mit freundlicher Genehmigung von SciCan

Informationen des Herstellers:

https://www.scican.de.com/index.cfm?pagepath=Startseite/Produkte/Reinigungs__und_Thermodesinfektionsger%C3%A4te/HYDRIM_C61wd_Thermodesinfektor&id=47890

Ausgelobter Leistungsumfang 
(bestimmungsgemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		ja
Innendesinfektion: 		ja
Außendesinfektion: 		ja
Innenpflege (Öl):		nein

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			nein
Elektrizität:			ja, 230V
Wasser:			ja
Abwasser:			ja

Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation:

Über den USB-Anschluss kann die Zyklen-Historie manuell ausgelesen werden. Der 
Ethernet-Anschluss ermöglicht die Anbindung an das Praxisnetzwerk. Die serielle 
RS232-Schnittstelle ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen, externen Druckers.

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist 
erprobt möglich.

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

3.1.6 Stand- und Untertischgerät – IC Medical RDG HYG 5 – Fachrichtung 
         Zahnheilkunde („Thermodesinfektor“)

Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Firma IC Medical

Informationen des Herstellers:

https://www.icmedical.de/de/31/hyg-5-fachrichtung-zahnheilkunde?c=6

Ausgelobter Leistungsumfang (bestimmungs-
gemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		ja
Innendesinfektion: 		ja
Außendesinfektion: 		ja
Innenpflege (Öl):		nein

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			nein
Elektrizität:			ja, 220…240V; 50/60 Hz; 16A
Wasser:			ja

(lediglich Kaltwasseranschluss erforderlich)

Vollentsalztes Wasser ab 7°dH

Abwasser:			ja

Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation:

USB und Netzwerk (RJ45)

(Auskünfte zur Dokumentationssoftware erteilt der Gerätehersteller.)

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist 
erprobt möglich.

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

3.1.7 Stand- und Untertischgerät – Euronda Eurosafe 60 („Thermodesinfektor“)

Bildquelle: https://www.euronda.de/eurosafe-60-thermodesinfektor

Informationen des Herstellers:

https://www.euronda.de/eurosafe-60-thermodesinfektor

Ausgelobter Leistungsumfang (bestimmungs-
gemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		ja
Innendesinfektion: 		ja
Außendesinfektion: 		ja
Innenpflege (Öl):		nein

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			nein
Elektrizität:			ja, 230V/~/50Hz
Wasser:			ja

(lediglich Kaltwasseranschluss erforderlich)

Abwasser:			ja

Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation:

Über den USB-Anschluss können die Zyklen-Historie und Programmparameter manuell ausgelesen werden. Der Ethernet-Anschluss (Sonderausstattung) ermöglicht die Anbindung an das Praxisnetzwerk.

(Auskünfte zur Dokumentationssoftware erteilt der Gerätehersteller.)

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist 
erprobt möglich.

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

3.1.8 Auftischgerät – Dentsply Sirona DAC Universal

Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Firma Dentsply Sirona

Informationen des Herstellers:

https://www.dentsplysirona.com/de-de/produkte/instrumente/hygienesysteme/dac-universal.html

Ausgelobter Leistungsumfang (bestimmungsgemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		ja
Innendesinfektion: 		ja
Außendesinfektion: 		ja
Innenpflege (Öl):		ja

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			ja
Elektrizität:			ja, 230V
Wasser:			ja (Festwasseranschluss empfohlen)
Abwasser:			ja (Kanalisationsanschluss empfohlen)

Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation:

An die vorhandene RS232-Schnittstelle und/oder Ethernetschnittstelle können z.B. Drucker, Dokumentationssoftware, USB-Adapter, Memory-Sticks, Speicherkarten angeschlossen werden.

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist 
erprobt möglich.

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

- 3.2 Spezialgeräte

3.2.1 NSK iCare+

Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Firma NSK

Informationen des Herstellers:

http://www.germany.nsk-dental.com/products/

hygiene_and_maintenance/icare_plus/

Ausgelobter Leistungsumfang (bestimmungsgemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		ja
Innendesinfektion: 		ja
Außendesinfektion: 		ja
Innenpflege (Öl):		ja

Nachvollziehbare Prozessparameter-
dokumentation:

Zur Chargendokumentation und Rückverfolgbarkeit werden alle Abläufe automatisch aufgezeichnet und können mittels dem mitgelieferten 
USB-Stick auf den Computer übertragen werden.

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			ja
Elektrizität:			ja, 230V
Wasser:			nein
Abwasser:			nein

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung der Reinigungsleistung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur 
DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist grundsätzlich möglich (Stand 01/2019).

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

3.2.2 SciCan Statmatic Smart

Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Firma SciCan

Informationen des Herstellers:

https://www.scican.com

Ausgelobter Leistungsumfang 
(bestimmungsgemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		nein
Innendesinfektion: 		nein
Außendesinfektion: 		nein
Innenpflege (Öl):		ja

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			ja
Elektrizität:			ja, 230V
Wasser:			nein
Abwasser:			nein

Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation:

Zur Chargendokumentation und Rückverfolgbarkeit werden alle Abläufe automatisch aufgezeichnet und können mittels dem mitgelieferten USB-Stick auf den Computer übertragen werden.

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung der Innenreinigung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist grundsätzlich möglich. (Stand 01/2019).

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

3.2.3 Sirona Dac Universal

Bildquelle: Mit freundlicher Genehmigung der Firma Sirona

Ausgelobter Leistungsumfang (bestimmungs-gemäßer Gebrauch):
Innenreinigung:		ja
Außenreinigung: 		ja
Innendesinfektion: 		ja
Außendesinfektion: 		ja
Innenpflege (Öl):		ja

Notwendige Betriebsvoraussetzungen:
Druckluft:			ja
Elektrizität:			ja, 230V
Wasser:			ja (Festwasseranschluss empfohlen)
Abwasser:			ja (Kanalisationsanschluss empfohlen)

Nachvollziehbare Prozessparameterdokumentation:

An die vorhandene RS232-Schnittstelle können z.B. Drucker, Dokumentationssoftware, USB-Adapter, Memory-Sticks, Speicherkarten angeschlossen werden.

Validierung des Prozesses vor Ort:

Eine Validierung in Anlehnung an die Validierungsleitlinie* zur DIN EN ISO 15883 - wie in Baden-Württemberg von den Aufsichtsbehörden (Regierungspräsidien) eingefordert - ist 
erprobt möglich (Stand 09/2016).

* Leitlinie von DGKH, DGSV und AKI für die Validierung und Routineüberwachung maschineller Reinigungs- und thermischer Desinfektionsprozesse für Medizinprodukte

4. Kostenvergleich bei Anschaffung eines RDG

Folgende Parameter sollten in einen realistischen Preisvergleich einbezogen werden:

|  | Gerät A | Gerät B | Gerät C |
| --- | --- | --- | --- |
| Grundpreis |  |  |  |
| Gerätepreis (Gerät mit aktiver Trocknung) |  |  |  |
| Gerätepreis inkl. Trocknung, Dokumentation und vollständiger automatischer Dosierung |  |  |  |
| Grundausstattung Einsatzkörbe |  |  |  |
| Grundkorb, 3 Siebkassetten, Instrumentenkorb, Halter für Siebkassetten |  |  |  |
| Gerätevarianten |  |  |  |
| Starkstromanschluss möglich |  |  |  |
| 230 V-Anschluss möglich |  |  |  |
| Ausstattung und Eigenschaften |  |  |  |
| Maße (HxBxT) |  |  |  |
| Dosierung für flüssige Prozessmedien |  |  |  |
| Ggf. Aufpreis für Dosiereinrichtungen |  |  |  |
| Trocknung mit HEPA-Filter |  |  |  |
| Überwachung des HEPA-Filters |  |  |  |
| Automatische Drehzahlkontrolle der Spülarme |  |  |  |
| Automatische Spüldruckkontrolle |  |  |  |
| Siebüberwachung in der Waschkammer |  |  |  |
| Dokumentation |  |  |  |
| Speicherkarte/Speicher-Stick |  |  |  |
| Schnittstelle PC-Netzwerk |  |  |  |
| Software für Datenübertragung u. Bearbeitung |  |  |  |
| Kompatibilität WIN/Linux/MAC |  |  |  |
| Programme, Laufzeiten, Verbrauch |  |  |  |
| Laufzeit Standardprogramm 90°C, 5 Min. |  |  |  |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (ohne Trocknung) |  |  |  |
| Wasserverbrauch pro Zyklus (mit Trocknung) |  |  |  |
| Stromverbrauch pro Zyklus |  |  |  |
| Wartung, Validierung |  |  |  |
| Vollständig validierbar (behördlicherseits anerkannt?) |  |  |  |
| Kosten für Erstvalidierung |  |  |  |
| Kosten für Revalidierung (meist Wartungszyklus) |  |  |  |
| Partner für Validierung/Revalidierung |  |  |  |
| Zyklus für die STK (Wartung) (Läufe/Zeitraum – z.B. 1.000 Zyklen/Jahr, andere Zahlen) |  |  |  |
| Kosten für Wartung ca. |  |  |  |
| Partner für Installation und Service/Wartung (Nur Werkskundendienst oder auch Fachhandel) |  |  |  |
| Besonderheiten |  |  |  |

5. Musterschreiben - Anfrage beim Kauf eines Reinigungs- und 
Desinfektionsgerätes

Dieses Musterschreiben soll sicherstellen, dass Sie das erworbene RDG kostenfrei zurückgeben können, wenn es von dem zuständigen Regierungspräsidium nicht anerkannt wird.

Firma										Datum

- Straße/ PLZ Ort

E-Mail/Fax-Nr.

Diese Bestätigung ist Bestandteil des Kaufvertrages Nr. ... vom ... über das Gerät ..., Geräte-Name ..., Hersteller ..., Fabrikationsnummer ..., Seriennummer ..., CE-Nr. ..., Typprüfung ...

Hiermit bestätigen wir als Hersteller, dass das o. g. Gerät durch uns erfolgreich einer Typprüfung unterzogen wurde. Das Gerät entspricht zurzeit sämtlichen einschlägigen Normen und Bestimmungen und kann vom Betreiber gemäß Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) problemlos betrieben werden.

Bei Verwendung dieses Gerätes ist das Reinigungs- und Desinfektionsverfahren behördlich anerkannt validierbar i. S. d. § 8 Abs. 1 MPBetreibV.

Sollte das Gerät wider Erwarten nicht sämtlichen einschlägigen Normen entsprechen und sollte das mit diesem Gerät durchgeführte Reinigungs- und Desinfektionsverfahren nicht 
validierbar sein, kann der Käufer das Gerät kostenfrei zurückgeben und erhält den Kaufpreis zurück.

Ort, Datum

Unterschrift

Firmenstempel