Betriebsanweisung für Dampfsterilisatoren, die der DIN EN ISO 13060 entsprechen

Gerätenummer:		              Hersteller:				   Gerätetyp:

|  | Merkmal | Dokumentation durch | Dokumentation in |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumentation der Eignung des Sterilisators | Typprüfung (DIN EN 13060), Werksprüfung | Hersteller (CE-Kennzeichnung) | Gerätehandbuch |
|  | Angabe des Prozesstyps (Typ B, Typ N, Typ S) |  |  |
| Dokumentation der Eignung des Aufstellungsortes und der Betriebsmittel beim Betreiber | - Aufstellraum (Raumfunktion) - Aufstellart (Tischgerät, Einbaugerät) - Umgebungsbedingungen | Betreiber in Zusammenarbeit mit Dienstleister/Service-techniker, ggf. Validierer | z.B. Raumbuch, technische Dokumente |
|  | - Elektrische Versorgung |  |  |
|  | - Wasserversorgung und -entsorgung |  |  |
|  | - Speisewasserqualität: DIN EN 13060, Anhang C |  |  |
|  | Abnahmeprüfung: Installationsqualifikation (IQ) - Übereinstimmung Bestell- und Lieferumfang - Ordnungsgemäße Installation - Prüfung der Luftleckage, Leerkammerprüfung - Probelauf mit Testbeladung - Überprüfung der sicherheitstechnischen Einrichtungen - Übergabe der Gebrauchs- und Wartungsanweisung - Einweisung in die Bedienung des Geräts und Verhalten bei Störungen - Installations- und Übergabeprotokoll Betriebsqualifikation (OQ): - Prozessbeurteilungssystem (DIN EN 13060, Anhang B) - Prüfung des Prozessablaufs bei definierter Beladung (schwierigste zu sterilisierende Medizinprodukte und Verpackungen) - Prüfung der Luftentfernung und Dampfdurchdringung mit geeignetem Prüfkörper - Prüfung des Fehlererkennungssystems nach Herstellerangaben - Dokumentation der Ergebnisse in einem Qualifikationsbericht - Vom Hersteller bereitgestellte Daten und Prüfergebnisse sind zu berücksichtigen | Betreiber in Zusammenarbeit mit Hersteller | Gebrauchs- und Wartungsanwei-sung, Installations- und Übergabeprotokoll, Validierungsbericht mit Schreiber-ausdrucken und Fotodokumenta-tion |
|  | Sterilgutverpackung: - Verpackungen gemäß DIN EN 868-2 und folgende Teile sowie DIN EN ISO 11607-1 - Heißsiegelgeräte - kritische Prozessparameter sind Temperatur und Anpressdruck - Siegelnahtbreite muss mindestens 6 mm betragen | Betreiber in Zusammenarbeit mit Hersteller | Betreiberdokument, Bedienungsanleitung/ Gebrauchsanweisung, Gerätehandbuch |
|  | Merkmal | Dokumentation durch | Dokumentation in |
|  | - Mindestbreite zwischen Siegelnaht und Medizinprodukt muss 3 cm betragen - Bedienungsanleitung/Gebrauchs- anweisung muss vorliegen - Eignung des Verfahrens nach Angabe des Herstellers des Heißsiegelgerätes oder des Sterilbarrieresystems Routinekontrollen umfassen: Tintentest oder Sealcheck, Siegelnahtfestigkeit/Peelbarkeit, kritische Parameter |  |  |
| Dokumentation der Leistung des Sterilisators sowie der Unterweisung des mit der Bedienung betrauten Personals im sachgerechten Betrieb des Sterilisators | Bedienungsanleitung | Hersteller | Bedienungsanlei-tung |
|  | Risikoklassifizierung der zu sterilisierenden Medizinprodukte | Betreiber | Betreiberdokument |
|  | Beschreibung der zur Anwendung kommenden Medizinprodukte/Beladungsmuster: Beschreibung aller Beladungsmuster einschließlich der „schwierigsten“ Beladung; ggf. Darlegung der Äquivalenz bzw. Gleichwertigkeit mit vom Hersteller geprüften Referenzbeladungen | Betreiber unter Berücksichtigung der Herstellerangaben | Betreiberdokument mit Fotos ggf. Äquivalenznachweis |
|  | Eignung der Betriebsparameter: Leistungsqualifikation (PQ) - Festlegung und Dokumentation der Prüfbeladungen einschl. Äquivalenznachweis - Nachweis der Sterilisation der Prüfbeladung gem. DIN EN ISO 17665-1 bzw. DIN SPEC 58929 - ggf. Prüfung von Teilzyklen, wenn parametrische Prüfung nicht ausreicht - Messung von Druck und Temperaturverlauf an den kritischen Stellen der Beladung durch unabhängiges, kalibriertes Messsystem - Mikrobiologische Prüfung an Stellen, die keine physikalische Messung zulassen | Betreiber in Zusammenarbeit mit qualifiziertem Validierer | Validierungsbericht mit Produktdatenblättern, Schreiber-ausdrucken, Foto-dokumentation |
|  | Festlegung für die Kontrollen im laufenden Betrieb: - Nachweis wirksamer Sterilisationsparameter mittels Chargenprotokoll und/oder Prozessbeurteilungssystem (DIN EN 13060, Anhang B) - Auswahl der Prüfkörper sofern Hohlkörper sterilisiert werden (DIN EN 13060, Anhang A) | Betreiber unter Bezug auf den Validierungsbericht | Betreiberdokument |
|  | Regelmäßige Unterweisung des mit der Bedienung betrauten Personals | Betreiber | Schulungsdoku-ment |
|  | Instandhaltung: Wartung und ggf. Instandsetzung und erneute Leistungsqualifikation aus besonderem Anlass | Hersteller bzw. Dienstleister, Betreiber | Gerätehandbuch (Wartungs- und Reparaturdokumentation) |
| Arbeitstägliche Prüfungen | Sichtprüfung von - Kammer und Dichtungen - Speisewasserbehälter, Speisewasser - ggf. Kühlwasser | Betreiber gemäß Herstellerangaben | Prüfprotokoll und Checkliste |
|  | Merkmal | Dokumentation durch | Dokumentation in |
|  | Funktionsprüfungen - ggf. Vakuumtest - ggf. Dampfdurchdringungstest mit geeignetem PCD (Prüfkörper) Registriereinrichtung (z.B. Drucker) |  |  |
| Chargenbezogene Prüfungen | Übereinstimmung der Beladung mit durch Validierung vorgegebener Konfiguration (Beladungsmuster in Prozessvalidierung) | Betreiber | Chargenprotokoll u. Freigabeprotokoll |
|  | Prüfung des vollständigen und korrekten Prozessablaufs - Prüfung und Dokumentation des Ergebnisses der Behandlungsindikatoren - Prüfung und Dokumentation der Prozessparameter - Prüfung und Dokumentation des Ergebnisses des Prozessindikators - Kritisch A: ohne PCD (Kl. 5) - Kritisch B: mit PCD, z.B. Helixtest (Kl. 2) |  |  |
|  | Sichtprüfung der Verpackung - Trockenheit - Unversehrtheit - Intaktheit der Siegelnähte - Vollständige Kennzeichnung |  |  |
| Freigabe | Autorisierungsliste - Grundlage der Autorisierung - Liste der autorisierten Personen | Betreiber | Qualifikationsnach-weise, Namensliste |
|  | Freigabekriterien | Betreiber | Freigabeprotokoll |
|  | Vorgehen und ggf. Begründung für Freigabe bei Abweichungen vom regelhaften Prozessablauf |  |  |
| Periodische Prüfungen und Vorgehen bei Abweichungen vom regelhaften Prozessverlauf und relevanten Rahmen-bedingungen | Festlegung der Fälligkeit periodischer Prüfungen (erneute Leistungsbeurteilung, siehe Leistungsqualifikation), ggf. Koordination mit Wartung | Betreiber und Validierer unter Berücksichtigung der Herstellerangaben, ggf. unter Hinzuziehung des Hygienikers | Validierungsbericht |
|  | Prüfungsumfang |  |  |

|  | Mitarbeiter/in |  | Mitarbeiter/in |  | Praxisinhaber/in |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erstellt von: |  | Aktualisiert von: |  | Freigegeben von: |  | Versions-Nr.: |  |
| Datum: |  | Datum: |  | Datum: |  |  |  |